## 医疗设备技术需求确认表1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 便器清洗消毒机 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 该产品用于病人便盆，尿壶，湿化瓶，病人脸盆的清洗消毒。
*2 | 资质认证 | 通过ISO13485或 ISO15883
3 | 技术和性能参数
3.1 | 机器尺寸 | 可根据科室要求选配
*3.2 | 机器款式 | 立式，前开门，感应自动门
·3.3 | 清洗仓 | ≥60L；一次冲压成型
·3.4 | 喷头数量 | ≥10个喷嘴
3.5 | 清洗程序 | ≥3种模式（快捷，标准，加强模式）
3.6 | LED屏幕 | 控制面板有操作按键可调节清洗模式
3.7 | 倾倒方式 | 清洗舱门关闭自动倾倒
3.8 | 舱门开启角度 | 舱门打开≥90度
*3.9 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 故障码
3.1 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 安装要求 | 冷水管，热水管，距地面32cm高污水管，直径10cm,距离墙面不少于20CM.电380伏动力电。三相五线，电线不低于6平方
*5 | 配置需求 | 主机X1，软化水X2，便盆X1，便壶X1
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。