## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 动脉硬化检测装置 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 37
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化的早期检测和血管疾病风险的综合评估，符合三高共管-Connection/慢病深管-Connection标准等相关慢病系统连接。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA(CFDA)资质认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | PWV（baPWV，血管硬化指数） | 动脉硬化指数，需测量分段PWV；在同一心动周期内同步检测： bLaPWV、RbaPWV(右)、LhaPWV、RhaPWV、LhbPWV、RhbPWV；
3.2 | ABI踝臂指数测量功能 | 检测下肢动脉闭塞程度,以评估心脑血管发病风险
3.3 | AI指标功能 | 具备反射波增强指数；
·3.4 | 其它等附加功能 | 包含ECG(心电)、PCG(心音)、收缩压、舒张压、平均压、PVR、STI、HR、PEP、ET、ET/PEP:射血指数等多项参数；
3.5 | 脉波形信息的定量化参数 | MAP%（百分比平均动脉压）、UT（脉搏波上行时间）；
3.6 | 搏动变化图 | 表示各个腕带采取的搏动变化的图，含同期线，升压上线，测定精度，最高血压值，刻度仪，外框等信息以进一步确定测试精度及操作的规范化。
3.7 | 判断血管自主神经功能 | R-R间隔检查 R-R间隔标准差、R-R间隔平均值、HR平均值、CVRR、对比曲线图，趋势曲线图，判断心血管自主神经功能。
3.8 | 同步检测 | 能够同一心动周期下四肢同步测量ABI、baPWV和血压等参数
·3.9 | 袖带 | 下肢袖带需采用双层袖带传感器；
3.1 | 自动评估心脑血管危险度 | 除检测动脉硬化外，可自动评估心脑血管危险度，代谢综合征发病风险
3.11 | 滤波技术 | 可通过设定多个脉搏波起始条件，将噪音波滤掉，采集准确的脉搏波信息，提高计量结果的准确性；
·3.12 | 心脏起搏器模式 | 保证植入心脏起搏器的患者也能准确进行该项检测；
·3.13 | 运动负荷试验模式软件 | 设备带有独特的运动负荷试验软件，并生成专业报告，以便进一步确诊ABI处于临界状态或间歇性跛行的人群是否存在下肢动脉疾病；
3.14 | 数据检索 | 可通过输入简单的ID信息实现数据检索；
3.15 | 报告格式 | 报告格式多样化，可根据具体情况选择适合医生/病人的多种报告格式；
·3.16 | 显示功能 | 可显示心电图和心音图及四肢脉搏波波形图；可显示不同年龄、性别的PWV标准曲线；可显示心脑血管危险度；可显示代谢综合征发病风险；
3.17 | 显示屏 | ≥8英寸中文彩色触摸液晶显示屏
3.18 | 血压测量范围 | 15mmHg-260mmHg
3.19 | 血压测量精度 | NIBP精度：≤±3mmHg
3.2 | 心率测量范围 | 30bpm-240bpm
3.21 | 心率精度 | ≤±1bpm
3.22 | 心音QRS波幅度范围 | 0.5mVda-5mV
3.23 | 心音QRS波持续时间 | 70ms到120ms之间
3.24 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.25 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
·3.26 | 互联网功能 | 可实现互联网功能，使检测数据多科室、多单位网络化共享，符合三高共管-Connection/慢病深管-Connection标准等相关系统连接；
*4 | 配置需求 | 动脉硬化检测装置主机1台 心音探头1 ECG感应夹1对 上臂标准袖带1组 脚踝标准双层袖带1组 心音探头加重物1个 激光打印机1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。