## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 39
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 主要用于食管扩张器、患者端联接电缆、喉镜窥视片、穿刺器护套、冷疗探子、手术动力设备和电池、纤维光缆、除颤电极板、颅压传感器电缆、内窥镜器械、激光机头、纤维及配件、眼科镜片、染色机头、多普勒、电灼器械 、金属器械、硬式内窥镜、放射治疗设备、超声探头 ，支气管镜等软镜和不耐高温的复用器械的无菌处理设备
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 灭菌室总容积 | ≥135L
3.2 | 腔体结构及材质 | 矩形、优质航空铝
3.3 | 主体保温 | 20mm橡塑海绵
3.4 | 门开启方式 | 电动升降门
3.5 | 过氧化氢加注方式 | 卡匣式
·3.6 | 过氧化氢提纯功能 | 具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95％
·3.7 | 过氧化氢过滤器 | 具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度<0.6mg/m³
3.8 | 控制系统 | 具备
·3.9 | 界面显示 | 彩色触摸屏≥5.7寸
3.1 | 打印机 | 微型热敏打印机
3.11 | 程序设置 | 具备对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序
·3.12 | 程序运行时间 | 全循环≤55分钟；软镜循环≤45分钟；快速循环≤26分钟
·3.13 | 灭菌能力 | 聚四氟乙烯管腔：直径≥1mm，长度≤4000mm；不锈钢管腔：直径：≥0.7mm，长度≤600mm（提供省级以上疾控中心机构有效期内灭菌效果检测报告）
*3.14 | 电磁兼容 | 不能对其他设备以及受其他设备的电磁干扰，提供电磁兼容检测报告
3.15 | 外形尺寸 | 1050（L）*800（W）*1800（H）mm
3.16 | 报警及安全指标 | 具备压力、器械表面潮湿程度和灭菌舱内H2O2含量的监测报警
3.17 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机1台,不锈钢篮筐2个、过氧化氢卡匣5个，生物阅读器1个
*5 | 配套医用耗材 | 具体年用量详见附表
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
/定期维护保养
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）
维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
*7 | 配套医用 | 封闭耗材
耗材（试剂）需求
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 配套耗材用量测算表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
设备名称 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 |  | 设备采购计划编号
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
1 | 过氧化氢低温等离子灭菌器100过氧化氢卡匣 | 过氧化氢低温卡匣 | 200套
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。