## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 碎石机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 | 用于人体内肾及尿路结石的粉碎
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 冲击波源系统
3.1.1 | 冲击波发生装置 | 液电式
·3.1.2 | 冲击波源 | 复式脉冲冲击波源
3.1.3 | 第二焦点冲击波脉宽 | ≤1µs
3.1.4 | 第二焦点冲击波前沿 | ≤0.5µs
3.1.5 | 第二焦点冲击波聚焦范围 | 轴向±30mm,径向±7mm
3.1.6 | 治疗电压及冲击波能量 | 治疗电压：7～12kV；冲击波能量：20～50J
·3.1.7 | 冲击波压力范围 | 20-80Mpa
·3.1.8 | 治疗深度 | ≥130mm
·3.1.9 | 冲击波工作频率 | 0.5、1、2Hz三档可调节
3.1.10 | 对模拟结石粉碎后的最大颗粒 | ≤2mm
3.2 | 运动系统
3.2.1 | 机械传动系统最小调节细度 | ≤1mm
3.2.2 | 具有三维运动功能 | 垂直运动≥115m、左右运动≥115mm、前后运动≥115mm
3.2.3 | 反射体可绕支点做20°旋转 | 具备
3.3 | 定位系统
3.3.1 | 反射体端口平面与水平夹角 | 最大70°
3.3.2 | B超探头可沿支架轴线旋转 | 旋转角度±45°
3.3.3 | 定位超声 | 配备专用推车式全数字B超
3.3.1 | 自动定位系统 | 采用一键式快速自动定位系统
3.4 | 控制系统
3.4.1 | 校准焦点 | 一键式校准焦点
3.4.2 | 冲击波次数设定 | 可预设冲击波次数，计数范围0—9999
·3.4.3 | 冲击波触发方式 | 手动触发、自动触发
*4 | 配置需求
4.1 | 硬件 | 碎石机主机1台， 操作台1个，配套专用推车式全数字B超1台 | 碎石机主机 操作台 | 碎石机主机 操作台 | 碎石机主机 操作台
4.2 | 软件 | 病案管理软件1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | √ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。