## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血液透析机 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 42
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于急性、慢性肾功能不全患者的替代治疗
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证、FDA认证或CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 功能模式 | 血液透析、超滤等模式
3.2 | 碳酸盐/醋酸盐多种透析模式 | 具备，适用各种配方透析液
3.3 | 可调钠曲线治疗 | 具备
3.4 | 可调超滤曲线模式治疗 | 具备
·3.5 | 超滤流量 | ≥（0～4000）ml/h，可调
·3.6 | 血泵流速 | （15～600）ml/min，精度±10%
3.7 | 肝素泵流量范围 | （0～10）ml/h 并有大剂量追加功能
3.8 | 加温功能 | 加热范围35～39℃，可调
3.9 | 透析液流量范围 | （0～800）ml/min，可调
3.10 | 压力测试功能 | 具备，治疗过程中可进行周期性的压力测试
·3.11 | 静脉压力监测范围 | ≥（-50～＋500）mmHg，精度±10mmHg
·3.12 | 动脉压力监测范围 | ≥（-280～＋200）mmHg，精度±10mmHg
·3.13 | 跨膜压监测范围 | ≥（-60～＋500）mmHg，有跨膜压自动跟踪报警功能
3.14 | 空气检测和漏血检测功能 | 具备
3.15 | 显示屏 | ≥10英寸彩色液晶显示屏幕，触摸或按键操作
3.16 | 电池 | 具备，支持时间≥15min
3.17 | 消毒方式 | 可进行化学、热、脱钙等多种消毒清洗程序
3.18 | 报警及安全指标 | 具备电导度监测显示及超限报警功能
3.19 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求(单台套) | 主机 1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 ☑ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。