## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 内镜用电外科工作站 |  | 总数量（台/套） | 2台 | 预算总金额（万元） | 80
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于所有消化内镜下治疗：用于内镜下息肉切除、早癌切除、内镜下隧道技术POEM、STER、ESD等手术
*2 | 资质认证 | 具有CFDA认证、且具有CE或FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 消化内镜工作站基础功能 | 满足消化内镜下单极电切、单极电凝、双极电切、双极电凝功能
·3.2 | 消化内镜工作站专用功能 | 具有内镜专用电切模式≥2种，可用于十二指肠乳头切开、ESD、EMR等内镜手术
3.2.1 | 内镜电切模式调节方式 | 具有效果调节、切割宽度调节、时间间隔调节
3.3 | 自动功率调节 | 智能控制,自动调整输出功率大小
3.4 | 模块化设计 | 可根据需求，进行软件、硬件功能选择，且为以后升级留有空间
*3.4.1 | 升级内镜氩气刀功能 | 可升级同品牌氩气刀
3.4.2 | 升级内镜冲洗功能 | 可升级同品牌内镜冲洗功能
·3.4.3 | 升级水刀功能 | 可升级水刀功能，用于ESD、POEM、STER等功能
3.4.4 | 可升级软件功能 | 可升级无血电切模式
3.4.5 | 可升级射频消融功能 | 可匹配射频消融电极实现胆道射频消融功能
3.5 | 显示界面 | 液晶屏幕，可显示设备工作状态
3.6 | 语言界面 | 可选择中文语言界面
3.7 | 程序自定义 | 可根据术式、医生的要求不同，预置≥50组手术程序
3.8 | 器械自动识别 | 具有器械自动识别功能
3.9 | 低电压设计 | 最高电压≤4500V
3.1 | 单极电切最大功率 | ≥200W
3.11 | 单极电凝最大功率 | ≥120W
3.12 | 双极电切最大功率 | ≥100W
·3.13 | 双极电凝最大功率 | ≥100W
·3.14 | 内镜电切模式最大功率 | ≥380W
3.15 | 散热方式 | 散热板散热,整机密封,无散热孔
3.16 | 报警及安全系统
3.16.1 | 漏电流超标报警 | 高频、低频漏电流安全报警系统
3.16.2 | 中性电极安全性 | 负极板安全监测系统
3.16.3 | 新生儿手术监测 | 具有新生儿负极板监测系统
3.16.4 | 负极板监测方式设定 | 单片方式、双片方式、单双片方式、动态方式
3.16.5 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求(单台套)
4.1 | 软件 | 主机具有内镜电切专用功能，可进行软件功能升级
4.2 | 硬件 | 主机1台、双脚踏开关1台、高频连线1根
4.3 | 配件耗材 | 一次性带导线分片负极板
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。