## 医疗设备技术需求确认表
科研设备技术需求确认表
设备名称 | 平推式组织大切片机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于病理大样本制片
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数名称
3.1 | 切片方式 | 水平滑动式切片
3.2 | 切片厚度设定方式 | 电子控制
·3.3 | 滑轨结构 | 滚轴式交叉滑轨
3.4 | 切片厚度范围 | ≥（0～120）um
·3.5 | 切片厚度最小值 | ≤0.25um
3.6 | 样本台垂直移动距离 | ≥40mm
3.7 | 刀水平移动距离 | ≥400mm
3.8 | 刀片误差自动调整区间 | （＋30 ～－30）um
3.9 | 样本台升降方式 | 自动/手动两种方式可进行选择
3.10 | 样本台自动升降区间 | ≥（1～50）um
3.11 | 样本台一键复位功能 | 具备
3.12 | 操作模式 | 单操作杆完成切片中粗切，薄切转换及样本台升降
3.13 | 厚度模式 | 可同时设定粗切与薄切
·3.14 | 安装刀片数量 | 可同时安装≥2个75mm病理刀片
3.15 | 废料盒数量 | ≥2个
3.16 | 标本固定器 | X、Y轴调节角度8度，标有零位置指示
·3.17 | 选装模块 | 可升级冷冻模块，进行冰冻切片
·3.18 | 上载刀片规格 | 180mm大尺寸病理刀片和75mm标准尺寸病理刀片
3.19 | 安全性能 | 滑竿安全锁及吸铁石
*4 | 配置需求 | 主机1台、刀片1盒
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。提供生产商出具的认可证明材料。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。