## 医疗设备技术需求确认表
科研设备技术需求确认表
设备名称 | 监护仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于监测实验动物的心电（五导联）、无创血压、血氧饱和度、呼吸、脉搏、体温、心率、呼末二氧化碳（微流）等各项生理参数
2 | 技术和性能参数
2.1 | 自动校零功能 | 具备
*2.2 | CO2算法 | 具备
2.3 | 整机净重 | ＜4kg,并具便携提手
·2.4 | 散热 | 无风扇设计，无空气对流
2.5 | 显示屏 | ≥12英寸彩色液晶显示屏,分辨率≥1280×800
2.6 | 清洁模式 | 具备
·2.7 | 外部连接出口 | 至少具备2个USB接口
·2.8 | 快捷菜单 | 具备自定义功能
·2.9 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
4 | 配置需求 | 主机1台，呼末二氧化碳（微流）1套，血压测量附件1套，血氧测量附件1套，导联线测量附件1套，体温测量附件1套
5 | 联网功能 | 具备RS-232网络接口，可实时监测术中动物生理参数
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 最少10年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内有分公司）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 保修期外只收取零部件费用；
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。