## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 呼吸神经肌肉刺激仪 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 80
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于慢性阻塞性肺疾病、慢性呼吸衰竭的康复呼吸辅助治疗，增加吸气和呼气两种肺部肌肉活动度、改善肺通气功能，防治呼吸肌萎缩，也对呼吸肌康复治疗和咳嗽无力患者排痰有辅助作用
*2 | 资质认证 | 具有NMPA(CFDA)认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 刺激方式 | 同时对膈神经和腹肌进行闭环式电刺激训练
·3.2 | 刺激强度 | （1-100）mA，可调
·3.3 | 独立刺激通道数量 | ≥6
3.4 | 治疗参数
3.4.1 | 治疗参数记录功能 | 具备
3.4.2 | 治疗参数个性化设置功能 | 具备
·3.5 | 治疗时间调节范围 | (1-30)min，可调
·3.6 | 呼吸频率调节范围 | (5-30)次/min，可调
3.7 | 吸气时间（Ti）调节范围 | (0.7-5)s
3.8 | 脉冲重复频率 | (20-100)Hz
3.9 | 膈肌通道刺激电流幅度 | (1-100)mA
3.10 | 腹肌通道刺激电流幅度 | (1-100)mA
3.11 | 呼吸实时同步 | 具备
3.12 | 呼吸动态图显示功能 | 具备
3.13 | 语音提示功能 | 具备
3.14 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 主机1台、电极导线1根、电源适配器1个、神经肌肉电刺激仪1套、电源线1根
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的10%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。