## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 气道及CPR练习模型 |  | 总数量（台） | 1 | 预算总金额（万元） | 42.5
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于气道管理、心肺复苏等急救培训及考核模型。
·2 | 资质认证 | 具备FDA认证或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 模型特征
·3.1.1 | 具备人体骨骼结构 | 模型为全身人体模型。具有人体骨骼结构，能够触及全身各部位骨性标志，满足常见《临床诊疗技能操作规范》要求，包括体格检查和操作定位。全身骨关节的活动度，符合人体指标范围，可安置各种诊疗体位。
3.1.2 | 瞳孔
3.1.2.1 | 瞳孔动态变化 | 瞳孔具有散大、缩小的动态变化，瞳孔直径可设置，可测量
3.1.2.2 | 瞳孔光反射 | 模拟人瞳孔可表现直接对光反射和间接对光反射，有实时监测反馈记录，并支持独立设置双侧瞳孔对光反射的动态反应，包括：灵敏、迟钝、消失。
3.1.3 | 颈部 | 模拟人颈部须具有甲状软骨、气管、胸锁乳突肌等解剖结构，可触及双侧颈动脉搏动。
3.1.4 | 胸部 | 模拟人胸廓须具有呼吸起伏运动，可设置正常或异常呼吸运动至少包括：正常呼吸、库斯莫尔呼吸、潮式呼吸、间断呼吸、叹气样呼吸
3.1.4.1 | 胸外按压性能 | 提供第三方仿真胸腔力学性能及持久性性能检测报告
3.1.4.2 | 听诊 | 具备听诊音功能，可进行心音、呼吸音听诊：
3.1.5 | 注射给药操作 | 模拟人支持双侧臀部肌肉注射操作。
·3.2 | 生命体征可监测 | 可根据病情发展实时变化进行体温检测、脉率检测、心率检测 、心电检测、血压检测、血压饱和度检测等。
3.3 | 心肺复苏
*3.3.1 | 心肺复苏功能 | 具备心肺复苏培训与考核功能
3.3.2 | 按压力学 | 模拟人具有CPR胸外按压的人体仿生结构，按压过程表现“人体生物工程力学”相近的指标和作用力体验。
3.3.3 | CPR数据实时检测功能 | 可实时检测并显示按压位置、深度、次数、频率、气道开放、人工通气等数据。
3.3.4 | CPR生命体征参数变化 | 可设置CPR成功后模拟人的状态和生命体征，至少包括：恢复自主呼吸运动、瞳孔变化等生命体征参数变化。
3.3.5 | CPR实时操作引导 | 具备CPR实时操作引导，按压波形图、按压脑血流灌注动画、人工通气动画等。可设置CPR操作时间、CPR循环次数、CPR质量等。
3.3.6 | CPR操作警示功能 | 操作中出现不同按压位置错误，模拟人表现不同的胸廓形变及作用力效果，并警示当前按压深度或位置错误可能产生的不良后果，包括：按压过深导致的骨折风险提示、按压过浅导致的脑灌注不足提示、按压偏下导致的胃食管反流风险提示等。
3.4 | 除颤与起搏培训 | 支持使用模拟除颤监护一体机或使用临床的除颤、起搏设备进行除颤、起搏等操作。模拟人心律可发生相应的生理变化。
3.5 | 心电监护功能 | 可以进行模拟心电监护功能培训
3.6 | 气管管理
3.6.1 | 模拟人结构 | 模拟人须具有逼真的眼、耳、鼻、逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂）及逼真的气道（会厌、声门、气管）和食道。
3.6.1 | 气道开放 | 支持仰头、抬下额法开放气道。牙齿受压报警。
3.6.2 | 人工通气 | 支持口对口、球囊面罩、气管插管、鼻咽通气管、口咽通气管、喉罩等方式进行人工通气。
*3.6.3 | 气管插管功能 | 具备气管插管培训与考核功能
·3.6.4 | 气管插管应用 | 模拟人支持经口气管插管、可视喉镜插管、光棒气管插管以及食管气管联合导管的应用等
·3.6.5 | 气管插管可检测 | 系统可自动检测气管插管是否实施及插管深度。气管插管正确时，人工通气表现为双侧胸廓起伏；插管过深时，人工通气表现为右侧单侧胸廓起伏。模拟人所表现的实时通气音素材须采集自临床真实案例，听诊效果须逼真。
3.6.6 | 有创机械通气和无创机械通气培训需求 | 模拟人须满足有创机械通气和无创机械通气的培训需求。
3.7 | 胸腔穿刺术（气胸） | 支持气胸针刺减压术操作，穿刺正确后有气体喷出
3.8 | 软件
3.8.1 | 培训与考核 | 支持心电图，急救理论知识、病例、急救场景、CPR培训与考核。教师可根据教学内容添加试题
3.8.2 | 系统案例 | 系统提供≥10个急救案例，覆盖心脏骤停、心动过缓、心动过速、气胸等，培训不同案例的临床急救流程
3.8.3 | 药物治疗 | 内置≥40种常用急救药品，系统能判断用药是否正确，模拟人配合表现相应体征参数的变化
*4 | 配置需求 | 模型及其附件1套，气道及CPR训练模型软件1套，主机1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。