## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 石蜡切片机 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 28
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于病理科和病理实验室常规石蜡样本的切片制作
*2 | 资质认证
2.1 | 资质认证1 | 具备CFDA认证
2.2 | 资质认证2 | 具备FDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 切片厚度范围 | (0.5～60)μm
3.2 | 修块设定 | 修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm
3.3 | 水平位移 | 水平进样≥24mm，机械手动进样，无电源辅助。
3.4 | 垂直位移 | 垂直样品行程≥70mm
·3.6 | 手轮 | 有双重安全锁定系统，具有配重系统
·3.7 | 刀架 | 刀架侧向移动功能，刀架可以宽窄通用以及进行角度的调节
·3.8 | 样本夹 | 根据标本需求更换两种及以上的样本夹，样本夹可任意角度调节，满足市场通用样本盒/包埋盒尺寸
3.9 | 刀片防护 | 刀片刀架带有退刀装置，安全防护装置
3.10 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 切片机1套（主机1，手轮1，废物槽1；通用样本夹1，刀架底座1，通用刀架1），窄型刀片50片（1盒），防尘罩1，维护液1，毛刷1)、漂烘仪1台；与切片机同品牌冷冻台1台
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。