## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 基本要求 | 用于观察普通染色、荧光标记切片，适合染色切片观察，细胞培养等广泛生命科学领域的研究。
*2 | 资质认证 | 设备和软件均具有NMPA(CFDA)认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 光学系统： | 无限远光学系统，≤45mm国际标准物镜齐焦距离。
*3.2 | 观察方法 | 明场，暗场，DIC,荧光
·3.3 | 调焦机构： | 同轴粗微调焦机构，粗调一圈≤4mm，微调一圈≤0.4mm、最小刻度≤4μm
·3.4 | 明场照明装置 | 具有光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块位置的光强度。内置透射光科勒照明器，LED光源，功率≤10W，≥60000小时使用寿命，无需额外供电，具备DIC观察方式。
3.5 | 载物台： | 高抗磨损性圆角、无槽金属阳极化处理载物台，载物台手柄松紧度高度可调。
3.6 | 镜筒： | 三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，实现≥40mm观察高度调节。具有光闸功能，荧光观察时可屏蔽外界光进入目镜造成的干扰。
3.7 | 目镜： | 10倍目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调
·3.8 | 物镜转盘： | ≥6位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。同时，切换不同倍数镜头时，自动计算标尺。
3.9 | 物镜： | 4X或5X物镜， 数值孔径：≥0.12；
10X物镜，数值孔径：≥0.25;
20X物镜，数值孔径：≥0.45;
40X物镜，数值孔径：≥0.65；
100X油镜，数值孔径：≥1.25 oil;
3.1 | 聚光镜： | 聚光镜 NA≥1.25
3.11 | 主机架： | 主机架上下分体，可加垫高模块；不使用化学防霉技术。
3.12 | 样品空间： | 样品空间可调，范围≥（0-110）mm。
·3.13 | ECO模式： | 具备Eco模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态。
·3.14 | 拍照按钮： | 具备快速拍摄图像按钮，数量≥2个。
3.15 | 荧光系统： | 荧光光源：长寿命金属卤化物荧光光源，使用寿命≥2000小时。无热效应液体光缆连接，光强可调。
·3.16 | 电动光闸： | 机身集成透射光反射光电动光闸，一键切换荧光及透射光观察方式，切换到荧光时，透射光光闸自动关闭。
3.17 | 荧光滤色镜套： | 红、蓝、绿三种颜色滤色块
·3.18 | 激发块转盘： | 编码型荧光激发块转盘：≥6孔，复消色差荧光光路
*3.19 | 荧光培养室： | 提供一个密闭的独立稳定的培养空间，可稳定提供与周边环境相同的气体环境， 并且在环境改变后可短时间保持培养空间中环境不发生变化。
·3.20 | 成像系统芯片规格： | 芯片规格：≥1/2.2 英寸, SONY 285及以上芯片;
·3.21 | 图像分辨率： | 最大图像分辨率：≥1800万;
3.22 | 测光模式： | 手动，自动
3.23 | 采集软件： | 采集图像：支持同品牌多种型号专业CCD，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；
3.24 | 图像合成： | 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；
*3.25 | 软件功能： | 测量功能，如角度、平行线、双平行线、垂直线、圆孤、圆、双圆、任意多边形、曲线和面积测量。
*3.26 | 软件功能： | 支持大图拼接功能及景深扩展功能；
3.27 | 图像采集工作站： | i7处理器，4TB硬盘，独立显卡，显示器：27寸显示器以上，分辨率4K起，色域覆盖：色域覆盖100%sRGB和99%AdobeRGB,平均色准：平均色准(AVG △E )≤1，亮度：400nit及以上+HDR。IPS面板，拥有色彩认证、出厂较色报告、快捷专业模式切换
*4 | 配置需求
4.1 | 硬件 | 显微镜主机一台；荧光模块一套；图像工作站一套
4.2 | 软件 | 配套软件一套
*5 | 售后条款
5.1 | 保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
5.2 | 预防性维修/定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
5.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤1个工作日（京内）
维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
5.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%。 | 配件指设备正常使用时的必备零配件
5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
5.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
5.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
5.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师培训
5.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。