## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 步态分析系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 21
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 对步态进行生物力学诊断分析，为神经损伤、骨骼损伤提供下肢康复/辅助训练，并且依托该套系统可以开展医疗运动康复、康复评估、骨骼肌建模等关键技术研究。
2 | 技术和性能参数
*2.1 | 光学动作捕捉镜头数量 | ≥10个
*2.2 | 最大分辨率 | ≥130万像素（1280×1024）；
*2.3 | 最大分辨率下的最大采集频率 | ≥240Hz；
2.4 | 采集频率是否可调节 | 是
2.5 | 镜头固定装置套件 | 镜头固定装置套件，包含三向云台
2.6 | 供电方式 | 网络供电
2.7 | 连线数量（每镜头） | 不多于1根
2.8 | 镜头接口类型 | GigE/POE
2.9 | 曝光方式 | 全局曝光
2.1 | 观测距离 | ≥15米
2.11 | 重复性精度表现良好 | 偏差≤0.02mm；
2.12 | 连接器 | 支持镜头扩展并联方式连接；
*2.13 | 光学标定系统 | 1、含T型标定校正器、L型标定校正器各一套。 2、反光标识点50个：无线无源，不发光，不发热，无辐射且不易损坏。 3、柔性标定套件一套，须提供柔性标定套件规格说明和供货实物照片
2.14 | 电脑工作站 | Intel I5及以上 处理器，硬盘≥1T，独立显卡，内存≥8g，含显示器
2.15 | 软件技术要求
2.15.1 | 操作处理和观察界面 | 提供全部的操作处理和观察界面，支持操作完成系统标定及数据采集工作界面友好设计：支持多窗口显示
2.15.2 | 记录及识别全面监测 | 捕捉区域、反光标识点及其运动轨迹、虚拟标识点及其运动轨迹均支持选择显示或隐藏，提高操作效率自动化侦测：自动进行反光标识点的侦测，记录及识别全面监测；
2.15.3 | 支持显示每个镜头覆盖区域及图像支持动态及静态标定 | 标定过程支持全方位显示支持三维动态显示，并可进行360度旋转调整角度，可自由缩放
2.15.4 | 支持的显示类型/方式 | 2D显示、XYZ坐标显示、棍图显示支持调整反光标识点大小提供虚拟反光标识点定位技术；
*2.15.5 | 支持导出数据类型 | 数据类型至少包含trc，trb，.ts，.anc，.kin，.forces，.c3d
*2.15.6 | 图像显示软件 | 2D、3D图像显示软件及数据采集软件应具有自主知识产权，须在文件中提供上述软件的由国家版权局颁布的计算机软件著作权登记证书
·2.15.7 | 操作及分析处理软件 | 操作及分析处理软件能提供软件开发工具包，该软件应具有自主知识产权，须在文件中提供上述软件的由国家版权局颁布的计算机软件著作权登记证书
·2.16 | 数据优化及后处理模块 | 1、支持过滤非定义杂质数据平滑功能： 2、具有数据编辑功能：支持对反光标识点轨迹数据进行剪断、连接、复制、粘贴、剪切等编辑 3、开放的自动/自定义功能：支持自定义反光标识点名称/颜色、link名称/颜色 4、人机界面：设计支持坐标系平移/转动变换 5、支持计算/输出位置、速度、加速度、角度、距离功能； 6、数据分析处理软件及图像处理软件应具有自主知识产权，须在文件中提供上述软件的由国家版权局颁布的计算机软件著作权登记证书复印件。
·2.17 | 骨骼建模模块 | 1、建立反光标识点之间的骨架结构，将散点数据建模为多刚体的骨架结构编辑； 2、可直接生成，可在操作及分析处理软件中做任意的编辑设置且支持即时观察编辑结果。 3、建模软件应具有自主知识产权，须在文件中提供上述软件的由国家版权局颁布的计算机软件著作权登记证书复印件。
·2.18 | 实时数据流SDK工具包 | 1、完全实时的捕捉引擎及SDK引擎，可以分别运行于独立计算机上； 2、SDK工具包可支持用户通过自有软件实时读取捕捉数据，并提供实例，及实例源代码； 3、提供开放实时SDK数据端口，并提供接口函数及应用文档，包含实时SDK实例并提供源代码；提供SDK的示例代码（须含清晰的注释）截图，须包括但不限于LabView、MatLab、Linux开发环境；/
*3 | 配置要求 | 光学动作捕捉镜头：8个、连接器：1套、光学标定系统：1套、连接线：9根、反光球：50个、三脚架/大力夹：8个、云台：8个、操作及分析处理软件：1套、数据优化及后处理模块：1个、骨骼建模模块：1个、实时数据流SDK工具包：1个、电脑工作站：1台
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。