## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 静息能量代谢仪 |  | 总数量（台/套） | 1套 | 预算总金额（万元） | 47.9
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 采用间接量热技术测量代谢参数，通过面罩进行静态营养代谢测试RMR：测试结束后，可以获得脂肪，碳水化合物等具体能量消耗，得到每日需要的热量，合理开出营养配方跟进治疗方案。
·2 | 认证要求 | ISO9001国际认证、CE 欧盟认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 硬件要求
3.1.1 | 流量传感器 | 双向数字涡轮式 - 可永久使用
3.1.1.1 | 流速范围 | (0.05-2) L/s,通过屏幕调节按钮控制内部鼓风机流速
3.1.1.2 | 精确度 | ≤2%
3.1.1.3 | 阻力 | ≤0.45 cmH2O s/l @ 1 l/s
3.1.2 | 氧传感器 | GFC，范围: （0-75）%，精确度:≤0.05%，分辨率≤0.01%
3.1.3 | 氧电池使用寿命 | 可以连续使用≥12个月
3.1.4 | 二氧化碳传感器 | NDIR，范围: （0-10）%，精确度≤ 0.05%，分辨率≤0.01%
·3.1.5 | 主机 | 主机重量≤ 5 kg，尺寸≤（35x25x30）cm，一体化显示屏≥10英寸，触摸屏设计 |  |  |  |  | 5
·3.1.6 | 主机接收功能 | 蓝牙遥测接收功能，也可通过USB、RS-232和LAN接口连接电脑和打印机使用。
3.2 | 软件要求
3.2.1 | 数据管理 | 受检者数据管理；以图表方式重现数据；测试期间实时数据显示；病人档案；诊断数据库和自定义报告；可以在测试期间选择任何时间间隔计算REE
3.3 | 技术参数
·3.3.1 | 实时监测参数 | 实时监测：VO2, VCO2
·3.3.2 | 营养代谢参数 | 营养代谢不少于：FECO2, FEO2, FETCO2, FICO2,FIO2, EE(Kcal/day), EE(Kcal/min),EE(Kcal/h),EE/Kg,FAT, CHO, PRO, METS, PEQCO2, PETCO2, PETO2,REE/kg, RQ,VE/VO2,VE/VCO2,VO2, VO2/KG
3.4 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.5 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 面罩10、头帽2、头罩1、流量传感器1、三升校正筒1、静息能量代谢仪1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 10年
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。