## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 肌肉氧分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于监测肌肉毛细血管中的肌肉氧饱和度和总血红蛋白。
2 | 技术和性能参数
2.1 | 采集基站
*2.1.1 | 采样通道 | 最大采样通道≥15，可进行肌氧、总血红蛋白含量信号的实时采集；
2.1.2 | 扩展功能 | ANT+协议的数据传输模式，支持除肌氧外的其它以ANT协议模式传输信号的同步导入，如心率、功率计等；
2.2 | 肌氧传感器
*2.2.1 | 测量数据 | 实时、无线、无创的显示肌肉毛细血管中的肌肉氧饱和度；
·2.2.2 | 测量数量 | 测量≥4块肌肉或4个受试者同时测试；
·2.2.3 | 测量深度 | 透过皮肤和脂肪≥0.6英寸（15mm）；
2.2.4 | 测量光源 | 四个不同波长的LEDs（380NM 630NM 750NM 850NM）连续发射，两个探测器同时记录光强度；
2.3 | 总血红蛋白传感器
*2.3.1 | 测量数据 | 测量局部肌群总血红蛋白含量及其变量（均值、差值、变化率）；
·2.3.2 | 测量数量 | 测量≥4块肌肉；
2.3.3 | 测量深度 | 皮下脂肪≥0.6英寸（15mm）；
2.3.4 | 测量光源 | 四个不同波长的LEDs（380NM 630NM 750NM 850NM）连续发射，两个探测器同时记录光强度；
2.4 | 肌氧采集分析软件
2.4.1 | 数据管理 | 支持web端下载数据及实时采集数据，并输出csv数据格式；
2.4.2 | 传输方式 | 可设置数据传输方式，包括ANT+、蓝牙两种；
·2.4.3 | 实时训练统计 | 根据训练方案设置，可以显示最大值、平均值；
2.5 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
2.6 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*3 | 配置需求
3.1 | 软件 | 肌氧采集软件 1套 详见2.4
3.2 | 硬件 | 采集基站1台 详见2.1，肌氧传感器≥4个 详见2.2，总血红蛋白传感器≥4个 详见2.3
·4 | 物联网支持功能 | 设备具备物联网功能,能够通过有线（ANT+）或者无线（蓝牙）的方式联网。
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。