## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
眼球震颤描记仪
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 是否需要量化评审 | 备注
*1 | 基本要求 | 用于独立评估六个半规管及听觉中枢神经系统疾病的鉴别诊断及BPPV康复治疗，为眩晕障碍、耳部不适等疾病的诊断提供客观依据。
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 甩头试验 | 具备，能够快速鉴别和定位受损半规管，至少具备左右水平测试、左前右后测试、右前左后测试等
·3.2 | 甩头抑制试验 | 具备，可鉴别半规管残余功能
3.3 | 眼动试验
3.3.1 | 凝视试验 | 具备
3.3.2 | 扫视试验 | 具备
3.3.3 | 自发性眼震试验 | 具备
3.3.4 | 视觉增强/抑制前庭眼反射试验 | 具备
·3.3.5 | 反向眼偏斜试验 | 具备
·3.3.6 | 扭转性眼震测试 | 具备
3.4 | 位置平衡试验
3.4.1 | 静态位置性试验 | 具备
3.4.2 | 变位性试验 | 具备
·3.4.3 | 侧躺试验及滚转试验 | 具备
3.5 | 视频Frenzel功能 | 具备，用于对平衡患者进行评估和治疗
3.6 | 数据收集功能 | 可外接医用显示器同步工作站视频，同步记录眼睛和房间记录
3.6.2 | 数据回顾功能 | 可同步回放眼睛和房间记录，支持慢速、常速、快进播放和回放视频；可根据临床及科研需求添加及标注事件
3.7 | 主机
3.7.1 | 头动输入运动感应器 | ≥8轴
·3.7.2 | 采样率 | ≥250帧/秒的甩头试验、VOR试验，视频记录及回放；≥120帧/秒的凝视试验，眼偏斜试验，动态位置试验，扭转眼震测试。
3.7.3 | 激光参数 | 最大波长≥600nm，功率≤0.9mW
3.7.4 | 内置校准激光 | 具备
·3.7.5 | 眼动视频记录频率 | ≥120Hz
3.7.6 | 眼球追踪范围 | 水平≥±30°，垂直≥±25°
3.7.7 | 镭射扫视刺激靶点范围 | ≥±7.5°
·3.7.8 | 3D眼动评估功能 | 头内置陀螺仪,可实时显示患者头位反馈信息；三维显示，三维分析。
3.3 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.4 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
4 | 配置需求 | 主机1套、联机软件1套、眼罩固定盒1套、面垫1盒(≥20个)、视觉屏蔽眼贴1副、清洁布1块、靶点1套、线夹1个、培训视频1套、中文说明书1套、信息处理系统（含打印输出设备）1套、医用台车1台等 |  | 不接受负偏离
4.1 | 软件 | 全中文操作界面；高性能分析软件自动分析结果；一键备份数据 |  | 不接受负偏离
4.2 | 硬件 | 工作站CPU:≥i5；内存≥12G；硬盘≥500G；≥2G独显 |  | 不接受负偏离
4.3 | 器械 | 无 |  | 不接受负偏离
4.4 | 配件耗材 | 无 |  | 不接受负偏离
6 | 安装要求 | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等 |  | 不接受负偏离
7 | 售后条款
*7.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*7.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
7.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
7.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*7.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·7.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·7.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·7.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·7.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
7.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。