## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 听力测试平台 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 是否需要量化评审 | 备注
*1 | 基本要求 | 检测整个中耳和内耳系统的客观评估，检查耳蜗外毛细胞损伤的程度
*2 | 资质认证 | 同时具备CE和NMPA认证
3 | 技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 声阻抗
3.11 | 鼓室图
·3.11.1 | 探测音 | ≥3种
3.11.2 | 增益控制 | AGC控制
3.11.3 | 强度 | ≥85dB SPL
3.11.4 | 压力范围 | -705 daPa到+550 daPa
3.11.5 | 压力精确度 | ±5%
3.11.6 | 气压控制 | ≥2种 自动/手动
3.11.7 | 给压速度 | ≥4种 慢速、中速、快速、自动
3.11.8 | 声顺值范围 | 226Hz: 0.1-8.0ml；678/800/1000Hz: 0.1-15mmho
3.11.9 | 控制方式 | ≥2种 自动/手动鼓室图
3.11.10 | 咽鼓管测试 | ≥3种，完整鼓膜，穿孔鼓膜，咽鼓管异常开放
3.12 | 声反射
3.12.1 | 同侧纯音 | ≥5种 500，1000，2000，3000，4000Hz
·3.12.2 | 对侧纯音 | ≥4种，250-8000Hz
3.12.3 | 同侧窄带噪声 | ≥4种 1000，2000，3000，4000Hz
·3.12.4 | 对侧窄带噪声 | ≥4种，250-8000Hz
3.12.5 | 同对侧噪声 | ≥3种 宽频噪声，高频噪声，低频噪声
3.12.6 | 同侧刺激强度范围 | 500、2000Hz：60-105dB HL；1000Hz：60-110dBHL；3000、4000Hz：60-100dB HL；WBN（宽带）,LPN（低通）,HPN（高通）： 60-105dB HL
3.12.7 | 对侧刺激强度范围 | 125Hz：60- 70dB HL；250Hz：60- 110dB HL；500Hz-6000Hz：60-120dB HL；8000Hz：60-110dB HL； WBN（宽带）,LPN（低通）,HPN（高通）： 60-120dB HL
3.12.8 | 声反射衰减 | 自动阈值上10dB，时间10-30秒可调
3.12.9 | 声反射衰减 | 同侧/对侧，手动控制
3.12.10 | 手动/自动声反射测试 | 自动搜索声反射阈值，同侧和对侧自由混合
3.12.11 | 声反射潜伏期 | ≥300ms
3.2 | 耳声发射测试（DPOAE）
3.2.1 | 设备类型 | 便携式
3.2.2 | 测试类型 | DPOAE 畸变产物耳声发射；同时具备筛查功能
·3.2.3 | 频率范围 | 500-10000Hz
3.2.4 | 强度 | 30-80dB SPL
3.2.5 | 测试频点数 | 无限制
3.2.7 | DP-Gram功能 | 同一强度不同频点测试
3.2.8 | DP-I/O功能 | 同一频点不同强度测试
3.2.9 | 手动测试/电脑控制测试 | 用户自定义测试协议
·3.2.10 | 给压OAE | 具有
3.2.11 | AD分辨率 | ≥24位
3.2.12 | 显示PASS/REFER | 显示正常值
3.2.13 | 最大输出(保护) | ≥90 dB SPL
3.2.14 | 分析时间 | 最小2秒，无最大时间限制
3.2.15 | 通过判断标准 | 频段SNR，刺激数量，测试时间，重复性等条件，可自定义
3.2.16 | 测试压力 | 可选根据鼓室图测得的峰压
3.X | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.X | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况 无不良事件情况
4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求 |  |  |  |  | 不接受负偏离
4.1 | 软件 | 操作软件1套、数据库软件1套 |  |  |  |  | 不接受负偏离
4.2 | 硬件 | 主机1台、探头1套、底座1个、USB线1根、耳塞1套、耳模头支架1个、探头清理套件1套、对侧耳机1套、锂电池2块、耦合腔1套 |  |  |  |  | 不接受负偏离
4.3 | 器械 | 无 |  |  |  |  | 不接受负偏离
4.4 | 配件耗材 | 无 |  |  |  |  | 不接受负偏离
5 | 安装要求 | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等 （ 设备安装场地无特殊要求） |  |  |  |  | 不接受负偏离
8 | 售后条款
*8.1 | 原厂保修年限 | 3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*8.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
8.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
8.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*8.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·8.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·8.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·8.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·8.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
8.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。