## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 酸性氧化电位水生成器 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可产生快速、环保、经济，对人体无毒副作用的含氯消毒液，应用于软式内镜及附件的消毒，以及对环境、物体表面、地面、手卫生的消毒！
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | PH值 | 2.0-3.0
3.2 | 有效氯含量 | 60±10mg/L
3.3 | 氧化还原电位（ORP） | ≥1100mv
3.4 | 残留氯离子 | ＜1000mg/L
3.5 | 酸性水生成量 | ≥1.5L/min
3.6 | 产品重量 | ≤50kg
3.7 | 产品尺寸 | ≤L500mm*W400mm*H500mm
3.8 | 盐水箱容量 | 容量≥15L
3.9 | 使用原水压力 | 0.1-0.3Mpa
3.1 | 工作环境温度 | 温度：5～40℃，湿度：≤80%
*3.11 | 盐水泵 | 具备轻量化微盐泵
·3.12 | 电解槽 | 具备带有微孔渗镀膜，容量≥20片的钛铂合金独立电解槽，正常使用寿命≥3000H
*3.13 | 控制系统 | 可设定产水量
3.14 | 触摸屏 | 具备液晶轻薄触摸屏
3.15 | 实时显示功能 | 可实时显示PH值、ORP值、有效氯含量、残留氯离子浓度
3.16 | 具备打印功能 | 可打印出水参数，留存以备追溯使用
3.17 | 反洗功能 | 具备定时自动正反冲洗功能，无需手动操作切换
3.18 | 报警及安全指标 | 具备电流、水压、盐水水位等报警装置，可报警停机
3.19 | 设备不良事件情况 | 厂家自报
4 | 配置需求 |  |  |  |  | （合包参数需标注不同科室的模块及附件的分配）
4.1 | 软件 | 无 |  |  |  | 不接受负偏离
4.2 | 硬件 | 酸化水储水箱一个 |  |  |  | 不接受负偏离
4.3 | 器械 | 酸性氧化电位水生成器一台、另配备PH测试笔，ORP测试笔，有效氯测试纸各一 |  |  |  | 不接受负偏离
4.4 | 配件耗材 | 医用氯化钠 |  |  |  | 不接受负偏离
7 | 安装要求 | 安装场所需要有正常上下水管路，墙上安置配电插座；工作环境温度：5～40℃，湿度≤80%；设备给水压力：0.8～7.5Mpa。 |  |  |  | 不接受负偏离
*8 | 售后条款
8.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
8.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
8.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
8.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
8.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
8.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
8.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
8.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
8.9 | 交货期 | 合同签订后1个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。