## 医疗设备技术需求确认表
附件3
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血液透析机 |  | 总数量（台/套） | 3 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于急性、慢性肾功能衰竭患者进行血液透析治疗
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证，同时具有CE或FDA
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 透析液流量 | 具备透析液流量联动血流量功能，且联动参数可调
3.2 | 透析液温度控制范围 | 33℃ ～ 39℃
3.3 | 透析液导电率检测范围 | (10～20)ms/cm
3.4 | 电导度监测 | 具备电导度检测、显示及超限报警功能，具备B电导度监测功能
3.5 | 肝素泵
3.5.1 | 流量调节范围 | （0～20）ml/h
3.5.2 | 调节功能 | 可设定停泵时间，显示累积容量，有自动注入和追加功能
3.5.3 | 注射器兼容 | 兼容10、20、30ml规格各品牌注射器
3.6 | 血泵
3.6.1 | 流量调节范围 | （10～600）ml/min
3.6.2 | 流量调节梯度 | ≤5ml/min
3.6.3 | 管路 | 可调不同直径管路
3.7 | 超滤性能
3.7.1 | 超滤速度 | （0～5000）ml/h
3.7.2 | 超滤误差 | ±1%
·3.8 | 压力监测
3.8.1 | 动脉压监测显示范围 | -500mmHg 至 +500mmHg
3.8.2 | 动脉压监测精度 | ±10mmHg
3.8.3 | 静脉压监测显示范围 | -500mmHg～+500mmHg
3.8.4 | 静脉压监测精度 | ±10mmHg
3.8.5 | 跨膜压监测显示范围 | -500mmHg 至 +500mmHg
3.8.6 | 跨膜压监测精度 | ±10mmHg
3.9 | 液面调节功能 | 应配备液面调节模块，可通过按键调节动脉滴壶及静脉滴壶的液面水平
·3.10 | 血压监测功能 | 具备血压、心率实时监测和记录功能，可显示，血压监测联动应急处置功能：血压监测值超过报警范围时，旁通、除水速度和血流速可自动转换为设定值。
3.11 | 透析液过滤器 | 具备透析液超纯过滤功能
3.12 | 透析监测充分性监测 | 具备持续监测KT/v功能
3.13 | 配制系统（干粉） | 具备碳酸氢盐干粉自动配制系统
3.14 | 漏血监测 | 具备血液传感器光学检测功能
3.15 | 气泡监测 | 具备超声或光电空气检测功能
3.16 | 清洗消毒
3.16.1 | 消毒方式 | 具备热化学消毒，热清洗，化学消毒等消毒方式
3.16.2 | 热化学消毒时间 | ≤60min
3.17 | 超滤控制系统 | 具备平衡腔
3.18 | 备用电池 | 断电条件下，设备正常运行时间≥30min
·3.19 | 操控方式 | 彩色液晶触摸屏，可旋转，≥10英寸，中文操作界面
·3.20 | 预充废液排液口 | 无需废液袋，配备预充废液排液口
·3.21 | 自动功能
3.21.1 | 自动引血 | 可自动将动脉血及静脉血同时引出，密闭式操作
3.21.2 | 自动废液排放 | 可自动排放膜内、膜外及管路中的废液
3.22 | 报警及安全指标 | 设备监测指标异常、设备故障、必要提示，声光报警
3.23 | 设备不良事件情况 | 厂商自报近3年不良事件情况
4 | 配置需求 |  |  |  |  | （合包参数需标注不同科室的模块及附件的分配）
4.1 | 软件 | 厂家免费升级 |  |  |  | 不接受负偏离
*4.2 | 硬件 | 主机、细菌过滤器、血压计袖带、KT/V监测系统 |  |  |  | 不接受负偏离
5 | 安装要求 | 无特殊要求
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | 3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
6.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110% |  |  |  | 配件指设备正常使用时的必备零配件
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
6.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
6.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.9 | 交货期 | 合同签订后 1个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。