## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 耳鼻咽喉用诊疗台 |  | 总数量 （台/套） | 6 | 预算总金额（万元） | 234
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于门诊鼻腔与咽喉喷药、分泌物及耳部耵聍的吸引、间接喉镜检查等常规检查及治疗
*2 | 资质认证 | 诊台、耳鼻喉专业头灯具备CFDA,显微镜具备CFDA、CE或FDA认证
3
3.1 | 整体设计
*3.1.1 | 结构与工艺 | 防腐蚀玻璃钢台面整体铸模生产，一体化圆弧形无缝隙诊疗台
*3.1.2 | 按键控制 | 主机和边台具有相同触控式按键，均可操控患者椅、照明灯、预热装置
·3.1.3 | 边台连接 | 主机和边台一体化设计，两者可以连接，边台具有0-90°调节，边台具有控制键功能，带有万向轮及锁定功能
·3.1.4 | 座椅配置 | 患者椅可与诊台连接，方便医生由触控式按键操作主机、边台、患者椅靠背及脚踏四种方式电动控制
3.2 | 吸引装置
·3.2.1 | 负压泵类型 | 具有2套悬挂式，非油型免维护负压泵装置
3.2.2 | 负压泵吸引压力 | ≥（600-740）mmHg 负压连续可调
·3.2.3 | 负压吸引枪 | 具有2支负压吸引枪，可同时或单独运行操作，减震防噪设计
3.3 | 正压泵
3.3.1 | 最大压力大小 | 功率≥45W，压力≥2.0KG/CM²
*3.3.2 | 喷枪装置 | 四把无芯无膛线喷枪，（3把直喷枪、1把弯喷枪），为雾化回路设计，不滴水，不易堵塞，喷枪药瓶为茶色与透明色，可区分配置不同药液
3.4 | 排污装置
*3.4.1 | 分泌物收集罐 | 内置主副吸引瓶，容量分别≥2500ml/1000ml，另具有2个1000ml分泌物备用瓶，主副瓶满了有停止阀自动流入备用瓶，同时防止污水倒流保护负压泵
·3.4.2 | 排污清洁装置 | 分泌物收集瓶具有细菌过滤装置，废气经净化过滤后排放
3.5 | 硬镜预热装置 | 主机和边台双触控式按键控制，内置快速预热，开启后15秒后自动关闭或根据需要按键提前关闭，具有过热自动保护装置。预热时间可调：5-25秒
3.6 | 诊疗椅调节 | 双向360°水平旋转，上下前后自动，高度电动可调范围：550-850mm
3.7 | 照明灯装置 | LED灯泡，带阻尼平衡支臂，移动可在任意位置固定
3.8 | 显微镜
3.8.1 | 显微镜数量 | 诊疗台和耳鼻喉科专用显微镜实现1比1配置
·3.8.2 | 双目镜筒 | 0°-190°双目镜筒 ,瞳距调节范围50mm-80mm
3.8.3 | 镜筒焦距 | F=170mm
3.8.4 | 目镜焦距 | 12.5x,屈光度调节范围±7D，护眼杯高度可调
3.8.5 | 目镜长度 | 根据治疗需求有105mm或160mm可选
3.8.6 | 照明系统 | LED光源，亮度连续可调
3.8.7 | 自动开光装置 | 横臂内带有灯泡自动开关装置
3.8.8 | 大物镜 | F=190-300mm无极变焦
3.9 | 耳鼻喉专业头灯
3.9.1 | 色温 | 色温5700k-6500k
3.9.2 | 电池和续航 | 配备≥2块可更换锂电池，单电池续航高亮至少6小时，低亮至少24小时
*3.9.3 | 头戴 | 吸汗防滑可拆卸可清洗消毒
3.9.4 | 镜片 | 前后光学玻璃镀膜镜片
·3.9.5 | 开关 | 前后双开关
·3.9.6 | 重量 | ≤130g
3.9.7 | 滤光片 | 白光/黄光
·3.9.8 | 检测报告 | 头灯具有光辐射安全的检测报告
*4 | 配置需求 | 诊台一台，显微镜一台，头灯一把，患者椅一台，医生椅一台，四把无芯无膛线喷枪 （3把直喷枪、1把弯喷枪）
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。