## 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（商务要求均为实质性条款，不接受负偏离）

（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间：合同签订后3个月内交货。

2.交货地点：招标人指定地点。

3.交货方式：/。

（二）产品包装和运输要求

按照国家、行业的相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。

- 售后服务

| 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 3.1原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 |  |
| 3.2零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |
| 3.3零配件保证供应时长 | 厂家自报 |  |
| 3.4到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |
| 3.5保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 |  |
| 3.6技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 |  |
| 3.7升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 |  |
| 3.8专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |
| 3.9培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训 |  |

（四）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（五）物资编码、打码贴签要求

本项目采购单位所提编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（六）付款及结算方式

签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付100%，质量保证金（尾款）0%。

### 二、技术要求

| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 心电图机 |  | 总数量（台/套） | 7 | 预算总金额（万元） | 24.5 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 12导心电图机，用于临床机构对人体常规心电信号进行记录及检测 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备CFDA认证和CE认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 频率响应 | （0.05～150）Hz |  |  |  |  |
| ·3.2 | 耐极化电压 | ≥±600mV |  |  |  |  |
| ·3.3 | 共模抑制比（db） | ≥105dB |  |  |  |  |
| ·3.4 | 增益(mm/mV) | 具备2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、10/5 mm/mV、AGC(自动) |  |  |  |  |
| ·3.5 | 时间常数 | ≥5s |  |  |  |  |
| 3.6 | 噪声电平 | ≤15uVp-p |  |  |  |  |
| 3.7 | 输入回路电流 | ≤50nA |  |  |  |  |
| 3.8 | 重量 | ≤4kg |  |  |  |  |
| ·3.9 | 液晶触摸屏尺寸 | ≥10寸 |  |  |  |  |
| 3.10 | 病例存储 | ≥1000例 |  |  |  |  |
| 3.11 | 中文手写输入 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.12 | 支持姓名、ID号模糊搜索 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.13 | 待机自动唤醒和定时关机功能 | 具备 |  |  |  |  |
| *4 | 配置需求 | 主机1台（含锂电池）、12导连线1套、打印纸5卷 |  |  |  |  |
| 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 ☑ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | 供应商须提供书面承诺 |
| 备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |