## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 脑部与区域血氧检测系统 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 46
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 主要用于对脑组织、肌肉组织血氧参数的无创监测
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 血氧饱和度范围（TOI) | 0～100%
3.2 | 血红蛋白范围(THI) | 0～100%
·3.3 | 测量变化范围 | 监测局部组织中氧合血红蛋白浓度、还原血红蛋白浓度、总血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量为0～100%
3.5 | TOI测量范围及精度 | 30% ～ 80%，误差≤±4%
3.6 | THI测量范围及精度 | 0～3.0，误差≤±0.5
3.7 | ΔCHbO2、ΔCHb、ΔCtHb测量范围及精度 | 区间值-30～30μmol/L，误差≤±3(μmol/L)
3.8 | 组织血氧探头适用人群 | 成人、儿童、新生儿、早产儿
3.9 | 回顾功能 | 历史回顾功能，且可选择性导出所需的测量数据；回顾有移动刻度线，显示不同时刻的测量参数数值；可放大缩小时间轴
3.10 | 连续测量存储数据时长 | ≥40h
3.12 | 刷新频率 | ≤3秒/次
3.11 | 操作方式 | 触摸屏+快捷键
3.13 | 显示屏幕 | ≥12英寸
3.14 | 备用电源 | 电池工作时间≥2小时
3.15 | 报警及安全指示 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
3.16 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 设备主机1台、电源线、推车1台
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 * ☑ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确认后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。