| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 名称 | 小型压力蒸汽灭菌器 |  | 总数量 （台/套） | 10 | 预算总金额 （万元） | 50 |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 台式灭菌器，供口腔医疗器械进行湿热灭菌用 |  |  |  |  |
| *2 | 资质认证 | 具备CFDA认证 |  |  |  |  |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| ·3.1 | 预真空 | 具备3次脉动式预真空功能 |  |  |  |  |
| 3.2 | 灭菌程序 | ≥5种 |  |  |  |  |
| ·3.3 | 快速灭菌程序运行时间 | ≤20分钟（至少包含预真空、灭菌和干燥时间） |  |  |  |  |
| 3.4 | 测试程序 | ≥3种；（内置Helix测试、Bowie&Dick测试程序、真空测试程序） |  |  |  |  |
| 3.5 | 可实时显示灭菌过程数据 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.6 | 自主诊断技术 | 具备 |  |  |  |  |
| *3.7 | 灭菌后自动干燥功能 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.8 | 灭菌周期预约 | 至少具备每日重复程序或指定时间开启程序 |  |  |  |  |
| 3.9 | 自定义功能 | 可调节每个灭菌程序的灭菌时间和干燥时间 |  |  |  |  |
| ·3.10 | 电动门锁 | 具备一键自动打开腔体，具备双重保护功能 |  |  |  |  |
| 3.11 | 水质检测 | 可实时检测水质，并及时提示水质是否适用 |  |  |  |  |
| 3.12 | 缺水/水满自动提示功能 | 具备 |  |  |  |  |
| 3.11 | 废水排放 | 机器前后都可实现废水排放 |  |  |  |  |
| 3.12 | 数据存储功能 | 具备，可拷贝留存 |  |  |  |  |
| ·3.13 | 内置打印机 | 可打印灭菌周期数据，满足追溯性 |  |  |  |  |
| *3.14 | 腔内容积 | 23L |  |  |  |  |
| ·3.15 | 适用范围 | 棉纺布、无纺布消毒；裸消器械管道类；实体器械；朊病毒、疯牛、艾滋等 |  |  |  |  |
| 3.16 | 显示屏 | 高清彩色触摸显示屏 |  |  |  |  |
| 3.17 | 报警及安全指标 | 具有故障报错功能、缺水自动提示功能 |  |  |  |  |
| *4 | 配置需求（单台套） | 主机1台、托盘5个、托盘支架等附件1套 |  |  |  |  |
| 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | ☑ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |