## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 心排量监护仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 39
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求
*1 | 基本要求 | 微创，连接已有的外周动脉导管， 可连续监测 CO、 CI、 SV、 SVI、SVR、SVRI、SVV、ScvO2/SvO2，可计算DO2、DO2I、BSA;可通过经肺热稀释法操作获得EVLW,GEF,GEDV 等间断参数。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA(CFDA)，FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 主机
3.1.1 | 主机平台 | 主机模块化设计
3.1.2 | 显示界面 | ≥10英寸彩色TFT显示屏，≥8个操作界面可供选择，至少包括：决策树界面、生理模拟界面、干预分析界面
3.1.3 | 显示屏幕类型 | 电容式触摸屏
3.1.4 | 分辨率 | ≥800*480
3.1.5 | 数据传输接口 | 具备LAN，USB接口
3.1.6 | 数据传输 | 可导入PC电脑、可接入医院管理系统
3.2 | 监测指标
3.2.1 | 监测指标 | 可连续监测包括心排量（CO）、心排指数（CI）、每搏量（SV）、每搏量指数（SVI）、全身血管阻力（SVR）、全身血管阻力指数（SVRI）、每搏指数变异度（SVV）、中心静脉血氧饱和度（ScVO2）、混合静脉血氧饱和度（SvO2）氧供（DO2）、氧供指数（DO2I）
·3.2.2 | 心排量（CO） | ≥(1～20) L/min
·3.2.3 | 心排指数（CI） | ≥(1～20) L/min/㎡
·3.2.4 | 每搏量（SV） | ≥(0～160) ml/b
·3.2.5 | 每搏量指数（SVI） | ≥(0～80) ml/b/㎡
3.2.6 | 全身血管阻力（SVR） | ≥(500～1500) dyne-s/cm5
3.2.7 | 全身血管阻力指数（SVRI） | ≥(500～3000) dyne-s-㎡/cm5
3.2.8 | 每搏指数变异度（SVV） | (0～50)%
3.2.9 | 中心静脉血氧饱和度 | (0～99)%
3.2.10 | 混合静脉血氧饱和度 | 0～99%
3.2.11 | 氧供 | (950～1150) ml /min
3.2.12 | 氧供指数 | (950～1150) ml /min/㎡
3.3 | 监测方式
·3.3.1 | 直接连接外周动脉导管 | 直接与已有的外周动脉导管连接，只需输入病人年龄，性别，身高和体重来开始 CCO 监测。
·3.3.2 | 热稀释法连续心输出量测量 | 具备
3.3.3 | 分光光度法 | 分光光度法(光导纤维)连续监测SvO2/ScvO2参数
3.3.4 | 全身血管阻力（SVR）/全身血管阻力指数(SVRI) | 全身血管阻力（SVR）/全身血管阻力指数(SVRI)连续监测
3.4 | 输入输出参数
3.4.1 | 显示周期 | ≥（0.1～72）小时
3.4.2 | 显示方式 | 2-4个趋势线和2-4个大数字显示
3.4.3 | 其他参数计算 | 自动计算各参数，直接显示于屏幕
3.5 | 报警及安全指标
3.5.1 | 心排量（CO） | 可设置报警上下限
3.5.2 | ScVO2/SvO2 | 可设置报警上下限
3.5.3 | 中心静脉压力信号输入 | 中心静脉压力信号输入报警
3.5.4 | 其他参数报警 | 其他所有参数均可设置报警上下限
3.5.5 | 信号故障报警 | 具有压力信号异常报警及提示功能
3.6 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机含显示屏1套、血氧模块1个
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
*5.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 *R封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确认后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。