一、商务要求（均为实质性条款，不允许负偏离）

（一）交付（服务）时间、地点和方式

1.交付（服务）时间：合同签订服务期限为一年。

2.交付（服务）地点：甲方指定。

3.交付（服务）方式：甲方指定。

（二）知识产权和保密要求

对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。成交通知书发出后，采购单位将与成交供应商签订保密协议。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目服务所含配套物资有编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（四）付款及结算方式

签订合同后付0%，服务开始后每半年支付当年合同的50%，服务完成验收合格后付剩余50%。

（五）其他服务要求

| 1 | 售后服务1（质保） | 服务合同期内全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 备注：原厂授权（企业承诺） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 售后服务2（质保） | 保修期内免费提供维护保养服务、升级和维护软件、提供使用培训。 | 备注：企业承诺 |
| 3 | 售后服务3（质保） | 提供不少于1人次、3天的工程师维修培训。 | 备注：企业承诺 |
| 4 | 售后服务4（响应时间） | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤48小时。 | 备注：企业承诺 |

二、技术要求

| 项目名称：射波刀保修 |  |  | 项目编号:2024-JQ06-F5007 | 预算金额:380万元 | 服务期限：1年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 服务范围涵盖设备主机（包括平板探测器，磁控管，X射线机头，高压发生器，球管在内）、治疗床及控制系统等所有零部件保修（包括损耗部件） |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 供应商应具有医疗设备维修企业资格(即营业执照的经营范围包括医疗器械维修)并在过去三年内无重大维修事故及法律纠纷发生，提供经年检有效的营业执照。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | 技术指标1 | ★ | 每年至少4次整机现场保养，包括停电检查及外观和内构检查维护、易损部件更换、水冷系统维护、束流系统优化、调制器检查维护、机架检查维护、机头准直器（铅门系统）检查维护、辐件检查维护、治疗床检查维护、控制系统检查维护、数据备份整理。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 技术指标2 | ▲ | 设有维修及保养服务部门和零备件仓库，所有零备件均符合原厂所用零备件的质量标准。仓库备有90%以上的常用零备件，仓库零备件到货时间≤48小时，如有特殊情况双方友好协商。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 技术指标3 |  | 具备服务专线电话，24小时×365天开通，并有专人接听。每当保修设备出现故障时，按照合同约定时间响应，及时派遣工程师进行电话指导或赴现场维修。 |  | 否 |  |
| 6 | 技术指标4 | ▲ | 每次维保任务完成后，维保工程师应及时提供工单复写联留存医工部门，并需使用科室和院方工程师的签字确认。服务商应按年提供维保明细报告，更换的零配件应包含单次维修报价和保修期。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 技术指标5 |  | 具备同型号设备5台以上保修经验，并提供书面证明材料。 |  | 否 |  |
| 8 | 配置名称1（服务点位） | ★ | 服务商在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 9 | 配置名称2（服务人员） | ▲ | 具备专业的技术支持团队≥5人，且其中至少3名要求具备大于三年的投标人公司连续服务年限。提供人员信息及考核合格资质证。 |  | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 10 | 综合实力 | ▲ | 投标人在国内设有专业的设备零备件仓库，且符合以下要求，仓库总面积≥500平方米，并提供相应证明资料。 |  | 否 | 相关证明材料 |
| 11 | 验收标准方法 | ★ | 保证设备全年开机率≥95%，按一年365天计算，即全年累计停机时间≤18天。若超出上述承诺停机天数，超出一天顺延2天保修。 |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 技术偏离要求 | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |

文件获取方式：投标人（供应商）在报名后，登录供应商投标系统进入项目管理→项目执行模块自行下载文件。采购文件已审核备案并加盖电子签章，与纸质文件具有同等法定效力。