## 商务和技术要求

### 一、商务要求（商务要求不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3047 |  | 项目名称 | 运动负荷超声心动图辅助检测系统 | 预算及最高限价 （万元） |  | 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 |  |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 |  |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 |  |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 |  |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 |  |
| 6 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供使用培训和工程师培训 |  |  | 否 |  |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  | 否 |  |
| 8 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 |  |  | 否 |  |
| 9 | 专用工具 |  | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  | 否 |  |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3047 |  | 项目名称 | 运动负荷超声心动图辅助检测系统 | 预算及最高限价 （万元） |  | 47 |
| 序号 |  | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 适用于在评估心脏运动储备功能心脏超声检查时，通过卧位蹬车，增加心脏负荷、监测实时心电图、配合心脏超声检查 |  |  | 否 |  |
| 2 |  | 心电测试系统注册证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 |  | 心电测试系统操作界面 |  |  | 具备全中文操作系统和分析软件 |  |  | 否 |  |
| 4 |  | 心电图导联数 |  | ▲ | ≥15通道独立同步心电图采集盒 |  |  | 否 |  |
| 5 |  | 心电测试系统数据传输方式 |  |  | 有线数据传输方式 |  |  | 否 |  |
| 6 |  | 心电测试系统导联线更换方式 |  | ▲ | 心电导联线可单根独立拆换 |  |  | 否 |  |
| 7 |  | 心电测试系统心率范围 |  |  | 30 次/分 - 300 次/分 |  |  | 否 |  |
| 8 |  | 心电测试系统频率响应范围 |  | ▲ | 0.01Hz-150Hz |  |  | 否 |  |
| 9 |  | 心电测试系统输入阻抗 |  |  | ≤10MΩ |  |  | 否 |  |
| 10 |  | 心电测试系统起搏检测持续时间 |  |  | 0.2 ms-2.2ms |  |  | 否 |  |
| 11 |  | 心电测试系统共模抑制比 |  |  | ≥130 dB |  |  | 否 |  |
| 12 |  | 心电测试系统采样率 |  | ▲ | ≥16000点/通道/秒 |  |  | 否 |  |
| 13 |  | 心电测试系统心电图分析标准 |  | ▲ | 采用国际心电金标准分析软件进行心电波形自动坐标测距和分析，具有性别特异性分析标准 |  |  | 否 |  |
| 14 |  | 心电测试系统采集与分析技术 |  | ▲ | 经过FDA认证的采集与分析技术 |  |  | 否 |  |
| 15 |  | 心电测试系统自定义运动方案 |  | ★ | 系统应内置标准运动方案，并可自定义运动方案 |  |  | 否 |  |
| 16 |  | 心电测试系统数据重新分析功能 |  | ▲ | 具备重新分析功能，能够手工重新设置关键测量指标E、J和J-后点的测量或计算机自动调整 |  |  | 否 |  |
| 17 |  | 心电测试系统抗干扰信号处理 |  | ▲ | 具备信号干扰渐量中值修正技术 |  |  | 否 |  |
| 18 |  | 心电测试系统基线校正功能 |  | ▲ | 具备基线高保真立方曲线校正和有限残余滤过技术 |  |  | 否 |  |
| 19 |  | 心电测试系统心律失常检测功能 |  | ★ | 具备心律失常自动检测及文档存储，采用多导联心率检测 |  |  | 否 |  |
| 20 |  | 心电测试系统电极脱落报警 |  | ▲ | 具备电极阻抗检测，电极脱落自动报警 |  |  | 否 |  |
| 21 |  | 心电测试系统报告输出 |  |  | 数据最终报告可导出为PDF文件 |  |  | 否 |  |
| 22 |  | 心电测试系统报告模板修改 |  |  | 根据客户需求调整报告模板内容 |  |  | 否 |  |
| 23 |  | 心电测试系统显示屏功能 |  |  | ≥19寸液晶显示器 |  |  | 否 |  |
| 24 |  | 运动血压监护仪分析方法 |  |  | 采用三维K氏音分析（DKA），可以区分运动实验中的干扰和噪声，实时记录运动血压监护仪的测量数据，并与运动心电测试数据同步进行实时计算分析并显示在主界面中，无需手动输入 |  |  | 否 |  |
| 25 |  | 袖带 |  | ▲ | 具备防滑设计 |  |  | 否 |  |
| 26 |  | 运动血压监护仪测量模式 |  | ▲ | 具备非运动和运动测量模式 |  |  | 否 |  |
| 27 |  | 运动模式血压测量范围 |  | ▲ | 收缩压：40mmHg-270mmHg，舒张压：20mmHg-160mmHg，心率：40BPM-200BPM |  |  | 否 |  |
| 28 |  | 运动血压监护仪注册证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 29 |  | 检查床面（宽 x 长 x 高） |  | ▲ | ≥65厘米 x 200厘米 x 73 厘米 |  |  | 否 |  |
| 30 |  | 最大载重量 |  | ▲ | ≥200千克 |  |  | 否 |  |
| 31 |  | 负荷范围 |  | ▲ | 6瓦-450瓦 |  |  | 否 |  |
| 32 |  | 座位调节 |  |  | 具备座位高度调节功能 |  |  | 否 |  |
| 33 |  | 脚踏车转数范围 |  | ▲ | 30转/分-130转/分 |  |  | 否 |  |
| 34 |  | 负荷程序 |  | ★ | 支持多种运动模式并支持运动模式编辑功能 |  |  | 否 |  |
| 35 |  | 遥控器 |  |  | 具备，支持运动模式编辑 |  |  | 否 |  |
| 36 |  | 床面可调（倾斜） |  | ▲ | 前后0-45°、左右0-45°遥控器电动调节 |  |  | 否 |  |
| 37 |  | 装饰面料 |  |  | 抗菌符合 JSZ2801标准，耐消毒剂符合标准 DIN EN ISO 10993-5,-10 |  |  | 否 |  |
| 38 |  | 制动器系统 |  |  | 计算机控制式涡流制动器，多级带技术(无滑动，低磨损) |  |  | 否 |  |
| 39 |  | 升级服务 |  | ★ | 系统终身免费升级 |  |  | 否 |  |
| 40 |  | 数据接口 |  | ★ | 免费开放所有数据传输端口，可以和医院相关系统对接 |  |  | 否 |  |
| 41 |  | 运动心电系统 |  | ★ | 运动心电系统 1套 |  |  | 否 |  |
| 42 |  | 心电采集模块 |  | ★ | 15导心电采集模块 1套 |  |  | 否 |  |
| 43 |  | 运动血压监护仪 |  | ★ | 运动血压监护仪 1套 |  |  | 否 |  |
| 44 |  | 卧式功率车 |  | ★ | 卧式功率车 1套 |  |  | 否 |  |
| 45 |  | 电脑 |  | ★ | 电脑 1台，CPU≥I5-10400，内存≥8G；硬盘≥1T(固态硬盘) |  |  | 否 |  |
| 46 |  | 打印机 |  | ★ | 激光打印机 1台 |  |  | 否 |  |
| 47 |  | 台车 |  | ★ | 操作台车 1台 |  |  | 否 |  |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |