### 一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离）

| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年（或质保期结束）无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 | 提供不少于2人次、5天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权和保密要求 | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于危重症患者连续性肾脏替代治疗，并具有血浆置换的功能，适用于成人及儿童 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 2 | 资质认证 |  |  |  |  |
| 2.1 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 2.2 | 其他资质认证 | ▲ | 具备FDA或CE认证 | 否 | FDA证书或CE证书 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |
| 3.1 | 屏幕 |  | ≥10英寸显示屏、中文操作界面 | 是 |  |
| 3.2 | 治疗模式 | ★ | 具备治疗模式：缓慢连续性超滤、连续性静脉静脉血液透析滤过、连续性静脉静脉血液滤过、连续性静脉静脉血液透析、血浆置换 | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.3 | 稀释模式 |  | 在连续性静脉静脉血液滤过和连续性静脉静脉血液透析滤过模式下，可进行单独前或后稀释，或前后稀释同时进行，可随时改变比例 | 否 |  |
| 3.4 | 气泡检测功能 |  | 采用超声气泡检测，可以自动去除治疗过程中的气泡，避免凝血 | 否 |  |
| 3.5 | 泵数 | ★ | ≥5个（4个蠕动泵+1个肝素泵） | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.6 | 加热方式 |  | 加温范围≥（35-41）℃，以0.5℃递进 | 是 |  |
| 3.7 | 安装管路 |  | CRRT所有治疗模式均可采用一套管路完成 | 否 |  |
| 3.8 | 压力检测功能 |  | 具备检测输入压力、回输压力、滤器压、废液压、跨膜压、滤器下降压 | 否 |  |
| 3.9 | 再循环功能 |  | 可保证在病人长时间脱机或转移后使用同一套管路恢复 | 否 |  |
| 3.10 | 最大血流速度 |  | ≥400ml/min | 否 |  |
| 3.11 | 置换液流速 |  | ≥(0-7000)ml/h | 否 |  |
| 3.12 | 透析液流速 |  | ≥(0-7000)ml/h | 否 |  |
| 3.13 | 患者脱水 | ▲ | 最大脱水≥2000ml/h | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.14 | 秤 | ▲ | ≥4秤 | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.15 | 输入压检测范围 |  | (-250mmHg至+400mmHg) | 否 |  |
| 3.16 | 回输压检测范围 |  | (-45mmHg至+300mmHg) | 否 |  |
| 3.17 | 滤器压力 |  | (-45mmHg至+400mmHg) | 否 |  |
| 3.18 | 废液压力 |  | (-300mmHg至+350mmHg) | 否 |  |
| 3.19 | 全身性抗凝模式 | ▲ | ≥（0～15）ml/h 可调， 精度±0.2ml/h | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.20 | 枸橼酸抗凝模式 | ▲ | 应用连续性静脉静脉血液滤过模式、连续性静脉静脉血液透析滤过模式、连续性静脉静脉血液透析模式时，可以实现枸橼酸抗凝模式。枸橼酸抗凝模式应适用于成人及儿童 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.21 | 内置电池 |  | 持续时间≥10分钟 | 否 |  |
| 3.22 | 剂量计算功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 3.23 | 治疗数据 |  | 可调阅及下载病人治疗数据 | 否 |  |
| 3.24 | 条形码阅读器 |  | 具备，可自动识别报警范围 | 否 |  |
| 3.25 | 漏液监测功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 3.26 | 漏血检测功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 3.27 | 报警及安全指标 |  | 具备设备监测指标异常、设备故障、必要提示，声光报警 | 否 |  |
| 4 | 配置要求 | ★ | 主机（含配套附件）3套 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 配套耗材（试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及注册证 |
| 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥12项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |