采购需求表（物资类）

| / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购计划 编号 |  |  | / |  | 项目名称 | 呼吸内镜超级工作站（含冷冻） | 最高限价（万元） | 200万元 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 |  | 备注（证明材料等其他要求） |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 用于中央型肺癌的冷冻治疗，以及周围型肺部病变的冷冻取活检。同时可实现内镜下电切、电凝、氩气电凝，还具备升级水刀的空间 |  |  | 否 |  | 注册证 技术白皮书 彩页 |  |
| 2 |  | 资质要求 |  | ★ | 具备NMPA认证，且具有CE认证 |  |  | 否 |  | 注册证等资质认证 |  |
| 3 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 单极电切模式 |  |  | ≥5种 |  |  | 否 |  |  |  |
| 3.2 |  | 单极电切最大功率 |  | ▲ | ≥380W |  |  | 否 |  | 说明书 技术白皮书 彩页 |  |
| 3.3 |  | 单极凝血模式 |  |  | ≥6种 |  |  | 否 |  |  |  |
| 3.4 |  | 单极喷射电凝最高输出电压 |  | ▲ | ≤5000V |  |  | 否 |  | 说明书 技术白皮书 彩页 |  |
| 3.5 |  | 内镜切割最大功率 |  |  | ≥320W |  |  | 否 |  |  |  |
| 3.6 |  | 氩气电凝最大功率 |  | ▲ | ≥140W |  |  | 是 |  | 说明书 技术白皮书 彩页 |  |
| 3.7 |  | 冷冻效果 |  | ▲ | ≥2种效果可调 |  |  | 否 |  | 说明书 技术白皮书 彩页 |  |
| 3.8 |  | 氩气电凝模式 |  | ★ | ≥3种，需具备脉冲氩气电凝模式可选 |  |  | 否 |  | 说明书 技术白皮书 彩页 |  |
| 4 |  | 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 单极电切、单极电凝功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |  |  |
| 4.2 |  | 双极电切、双极电凝功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |  |  |
| 4.3 |  | 内镜氩气电凝功能 |  |  | 具备，有环形氩气喷管可选 |  |  | 否 |  |  |  |
| 4.4 |  | 内镜冷冻功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |  |  |
| 4.5 |  | 无线传输功能 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 |  | 说明书 技术白皮书 彩页 |  |
| 4.6 |  | 主机同时具备氩气刀、电刀、冷冻功能 |  | ★ | 具备，且为同一品牌 |  |  | 否 |  | 注册证 |  |
| 4.7 |  | 冷冻探针最小直径 |  | ★ | ≤1.2mm |  |  | 否 |  | 说明书 技术白皮书 彩页 |  |
| 4.8 |  | 软性冻探针可选种类 |  |  | ≥7种 |  |  | 是 |  |  |  |
| 4.9 |  | 重复用冷冻探针消毒方式 |  |  | 可高温高压消毒重复用 |  |  | 否 |  |  |  |
| 4.10 |  | 冷冻探针器械自动识别 |  |  | 冷冻探针与主机连接后，可显示压力值，并可显示冷冻探针的长度、直径、及货号 |  |  | 否 |  |  |  |
| 4.11 |  | 冷冻探针设计方式 |  |  | 冷冻探针探头与手柄连接一体不可分离，保证气密性 |  |  | 否 |  |  |  |
| 4.12 |  | 氩气流量调节范围： |  |  | （0.1-8）升/分，0.1升/分可调 |  |  | 否 |  |  |  |
| 4.13 |  | 冷冻主机工作压力 |  |  | （45-65）bar,主机自带压力表 |  |  | 否 |  |  |  |
| 4.14 |  | 自动监测系统 |  |  | 实时监测主机及配件的工作状态，有故障自动中文显示故障信息，并伴有声光报警 |  |  | 否 |  |  |  |
| 4.15 |  | 制冷速度 |  |  | 探头达到最低温度用时≤5S |  |  | 否 |  |  |  |
| 4.16 |  | 冷冻复温 |  |  | 松开脚踏后自动复温，复温速度≤5S |  |  | 否 |  |  |  |
| 4.17 |  | 可拓展升级水刀功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |  |  |
| 4.18 |  | 可拓展升级射频消融功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |  |  |
| 4.19 |  | 程序设置 |  |  | 可预置≥90组手术设置，智能自动器械识别即插即用功能 |  |  | 否 |  |  |  |
| 4.20 |  | 泄露电流安全报警功能 |  |  | 具备泄露电流安全报警功能 |  |  | 否 |  |  |  |
| 4.21 |  | 设备不良时间情况 |  |  | 厂家自报设备近三年不良事件情况 |  |  | 否 |  |  |  |
| 5 |  | 配置要求 |  | ★ | 主机1套，双脚踏开关1个，氩气喷管2个，重复用冷冻探针1根，超细冷冻探针2根，冷冻脚踏开关1个 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |
| 6 |  | 配套耗材 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 |  | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  |  | ★ | 货到验收合格后付95% |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 3 | 质量保证金 |  |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  |  | 否 |  | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  |  | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤4小时 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  |  | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 11 | 保密要求 |  |  | ★ | 无 |  |  |  | 否 |  |  |
| 12 | 知识产权 |  |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 13 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中 |  |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 注：1.采购单位编制采购需求时填写此表； 2.经济要求和技术要求应当客观，需逐条明确“是否量化”，量化指标应当明确相应等次， 有连续区间的按照区间划分等次； 3.采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含： “★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减， 评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 4.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 5.“需求名称”前标记※号的为选填项，如无需求可删除此行； 6.需求内容只能为一条指标，不允许出现多个小标题； 7.经济要求不接受企业负偏离； 8.斜体为辅助编制需求内容，可根据项目实际情况描写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

封闭耗材（试剂）用量测算表

| / |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 呼吸内镜超级工作站（含冷冻） |  | / |  |  |  |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材与设备为同一品牌 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性使用冷冻探针 | 直径1.1mm | 50 | 根 | 40 |  |
| 2 | 支气管冷冻探针 | 直径1.9mm | 5 | 根 | 50 |  |
| 注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写； 2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格； 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 4.计量单位为最小使用单位； 5.最高限价为采购单位预估2年用量与意向品牌平均单价的乘积。 |  |  |  |  |  |  |