采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 数据采集模块（声分析仪） | | | | 最高限价（万元） | 22.00 | |
| 序号 | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | *用于声学信号的分析和采集。需要同时具备输入采集和输出信号功能。* | | | *否* | *技术白皮书* |
| 2 | 标准规范 | | ★ | *满足JJF 1288-2011 《多通道声分析仪校准规范》* | | | *否* | *以往客户的计量报告* |
| 3 | 技术指标1 | |  |  | | |  |  |
| 3.1 | *输入通道* | |  |  | | |  |  |
| 3.1.1 | 通道数 | | ▲ | *1及以上．* | | | *否* | *彩页* |
| 3.1.2 | *本底噪声典型值* | | ★ | *<3μVrms (10Hz - 25.6kHz，10V量程档)；* | | | *否* | *彩页* |
| 3.1.3 | *信号适调放大器* | | ★ | *内置；* | | | *否* | *彩页* |
| 3.1.4 | *分析频率范围* | | ▲ | *至少覆盖：DC - 51.2 kHz；* | | | *否* | *彩页* |
| 3.1.5 | *输入电压范围* | | ▲ | *满量程±10V峰值 (扩展范围±31.6V峰值)；* | | | *否* | *彩页* |
| 3.1.6 | *A/D转换器* | | ★ | *2×24位A/D转换；* | | | *否* | *彩页* |
| 3.2 | *输出通道* | |  |  | | |  |  |
| 3.2.1 | 通道数 | | ▲ | *1及以上．* | | | *否* | *彩页* |
| 3.2.2 | *输出信号频率范围* | | ▲ | *DC - 51.2 kHz；* | | | *否* | *彩页* |
| 3.2.3 | *输出信号电压范围* | | ▲ | *10µV有效值～10V峰值；* | | | *否* | *彩页* |
| 3.2.4 | *输出波形* | | ★ | *正弦——固定或扫描（猝发或连续）、双正弦——固定、扫描或二者组合、随机、伪随机、用户自定义波形。* | | | *否* | *彩页* |
| 4 | 配置要求1 | | ★ | *声分析仪主机（1台）、供电电源（一个）、数据通讯线（1条）。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 5 | 验收标准方法 | | ★ | *具有省级及以上计量部门开具的计量溯源证书* | | | *否* | *企业承诺* |
| 经济要求 | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | *合同签订后6个月内交付，交付地点由甲方指定。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | *签订合同付（预付）30%，物资到货（服务完成）验收后付65%。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | *验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%）* | | | *否* | *企业承诺* |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | *按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 5 | 售后服务1  （质保） | | ★ | *保修年限不低于2年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。* | | | *否* | *原厂授权（企业承诺）* |
| 6 | 售后服务2  （质保） | | ★ | *保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 7 | 售后服务3  （质保） | | ★ | *提供不少于3人次、6天的工程师维修培训。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | | ★ | *维修响应时间≤24小时，维修到达现场时间≤48小时。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | *由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 10 | 专用工具 | | ★ | *描述应提供的配套专修工具和使用工具。* | | | *否* | *企业承诺* |
| 采购实施建议 | | | | | | | | |
| 1 | 采购方式 | | □公开招标 □邀请招标 √竞争性谈判 □单一来源 □询价 | | | | | |
| 2 | 评审方法 | | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |
| 注：  1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；  3.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | | |