### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年（或质保期结束）无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | 整体保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2（质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 | 提供不少于2人次、5天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权和保密要求 | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 一、ICU病床 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 重症监护室用，电动病床具有四片式分段护栏，控制按键内置于两侧护栏。具有内置式翻身气垫 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA和FDA | 否 | 注册证及FDA证书 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |
| 3.1 | 床体参数 |  | 长度≥2200mm，可延长至≥2480mm；宽度≥1016mm；升降范围（臀部床段外缘顶部到地面之间的距离）最高≥820mm,最低≤380mm | 是 |  |
| 3.2 | 倾斜角度 | ▲ | 头部倾斜角度0～65°,股部和小腿部倾角不超过30° | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.3 | 安全负重 |  | ≥260kg | 是 |  |
| 3.4 | 一键式离床椅位 |  | 一键式将床头抬高角度、放平腿部区域并将充气床垫的膝部床段充气，护栏两侧均配备液晶操作屏。 | 否 |  |
| 3.5 | 足部床段伸缩 | ▲ | 足部床段可电动伸缩≥300mm。床垫足部可随床体缩进及延长，操作按键位于护栏两侧液晶操作屏 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.6 | 床板 |  | 四片:背板、坐板、大腿板、足板。背部床板抬升的同时向后移动，防止患者向床尾端滑动 | 否 |  |
| 3.7 | 内置式体重秤 |  | 具有历史记录功能，可自动计算当前体重和历史体重差值。具有清零/去皮操作功能 | 否 |  |
| 3.8 | 离床报警 |  | 三种模式离床报警：起身、坐起、离床，中文语音提示和彩色操作界面图示报警 | 否 |  |
| 3.9 | 床头30°角度限制操作 | ▲ | 可设置床头不得低于30°，到达30°时床头不再下降，并在液晶屏提示和发出声音提示 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.10 | 语音提示 | ▲ | 可对离床报警，刹车未设置，床下障碍物监测进行语音报警提示。可选择中文普通话语音和英文语音 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.11 | 护栏内置灯光 | ▲ | 两侧头部护栏把手具有灯光设置，可在夜间让离床患者容易找到病床扶手，患者返回后15分钟自动熄灭 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.12 | 护栏内置操作面板 |  | 头端双侧护栏的内侧具有内置式患者操作面板、USB接口及物品储物区。 | 否 |  |
| 3.13 | 病床安全状态投影 | ▲ | 护栏、离床信息、病床高低位等安全提示，以图形及颜色变换投影至地面形式提示安全 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.14 | 床垫部分 |  |  |  |  |
| 3.14.1 | 内置式设计 |  | 由管道与床主体相连接，无外置主机、电源线、气管。 | 否 |  |
| 3.14.2 | 气垫具备辅助翻身功能 |  | 可设置左侧和右侧翻身，到达最大角度后可持续15分钟 | 否 |  |
| 3.15 | 可升级联网功能 | ▲ | 升级联网后可通过护士站监测病床高低，护栏，角度，患者体重，报警等信息 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 二、急救床 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 设备用于患者急救转运。 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |
| 3.1 | 承载系统的安全承重 | ★ | 转运床安全承重 ≥ 180 kg | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.2 | 床尺寸 |  | 床体总长≥ 210cm 床体总宽 ≥ 75cm | 否 |  |
| 3.3 | 电动升降功能 | ★ | 床体平台升降行程 ≥ 30 cm 踏板控制，启动升降 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.4 | 体位调节功能 |  | 背板最大角度 ≥ 85° 头低脚高位最大角度 ≥ 12° | 否 |  |
| 3.5 | 脚轮 |  | 脚轮数量 5个 脚轮直径 ≥20cm 第5脚轮提供制动、转向、直行功能 | 否 |  |
| 3.6 | 床板材质 |  | 床板为HPL板或其他非金属材质 | 否 |  |
| 3.7 | 辅助X光检查 |  | 床板为透X光设计，提供X光暗匣托架 | 否 |  |
| 3.8 | 制动系统 |  | 具备头端中央制动/脚轮转向系统 | 否 |  |
| 3.9 | 输液杆 | ▲ | 提供4个输液杆点位，内置2个输液杆，包括： 一体式可折叠静脉输液杆 分离式可收纳静脉输液杆 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.10 | 防撞轮 |  | 4个 | 否 |  |
| 3.11 | 护栏材质 |  | 金属可折叠护栏 | 否 |  |
| 3.12 | 转运储位 |  | 具备医用气瓶储位、吸氧设备安装托架、患者私人物品储位 | 否 |  |
| 3.13 | 配套床垫 |  | 床垫厚度≥ 65mm，带双向拉伸外罩 | 否 |  |
| 3.14 | 设备不良事件情况 |  | 设备近三年不良事件情况 | 否 |  |
| 三、转运床 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 设备用于患者急救转运。 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |
| 3.1 | 承载系统的安全承重 | ★ | 转运床安全承重 ≥180 kg | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.2 | 床尺寸 |  | 床体总长≥ 210cm | 否 |  |
| 3.3 | 升降功能 | ▲ | 床体平台升降行程 ≥ 30 cm | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.4 | 体位调节功能 |  | 背板最大角度 ≥ 85° | 否 |  |
| 3.5 | 脚轮 |  | 脚轮数量 5个 脚轮直径 ≥20cm 第5脚轮提供制动、转向、直行功能 | 否 |  |
| 3.6 | 床板材质 |  | 床板为HPL板或其他非金属材质 | 否 |  |
| 3.7 | 辅助X光检查 |  | 床板为透X光设计，提供X光暗匣托架 | 否 |  |
| 3.8 | 制动系统 |  | 头端中央制动/脚轮转向系统 | 否 |  |
| 3.9 | 输液杆 | ▲ | 提供4个输液杆点位，内置2个输液杆，包括： 一体式可折叠静脉输液杆 分离式可收纳静脉输液杆 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.10 | 防撞轮 |  | 4个 | 否 |  |
| 3.11 | 护栏材质 |  | 金属可折叠护栏 | 否 |  |
| 3.12 | 转运储位 |  | 医用气瓶储位 吸氧设备安装托架 患者私人物品储位 | 否 |  |
| 3.13 | 配套床垫 |  | 海绵床垫，130mm厚度、外罩防水，透蒸汽，带双向拉伸；底罩防滑表面 | 否 |  |
| 3.14 | 设备不良事件情况 |  | 设备近三年不良事件情况 | 否 |  |
| 四、俯卧体位垫 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 设备用于患者压力性损伤预防和管理，由气泵和配套的气垫组成，可用于俯卧位等特殊护理应用等功能。 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |
| 3.1 | 床垫的安全承重 | ★ | ≥250 kg | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.2 | 气垫尺寸 | ▲ | 长度≥200cm，宽度≥89cm，厚度≥21cm | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.3 | 气垫结构 |  | 可拆卸顶罩；≥20个气囊。其中可独立调节的气囊数量≥19个，不可调的安全支撑气囊≥1个 | 否 |  |
| 3.4 | 防褥疮床垫工作模式 |  | 动态模式：气囊在患者身下的交替充放气，以对全身进行周期性卸压。 静态模式：支撑表面保持恒压不动 (所有气囊单元保持充气膨胀状态 ) | 否 |  |
| 3.5 | 防褥疮床垫压力设定 |  | 自动压力设定。气垫具备传感器垫片，气泵可以根据患者的体位变换自动提供最佳压力。 | 否 |  |
| 3.6 | 手动舒适度调节 | ▲ | 具备 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.7 | 俯卧位压力性损伤管理 | ▲ | 床垫气囊可独立放气，其他位置气囊可继续提供交替式压力重新分配 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.8 | 区域伤口护理 |  | 可选择性地调节患者身体下方独立气囊单元 | 否 |  |
| 3.9 | 离床转移辅助 |  | 骶骨区域的气囊可独立进行放气操作，可辅助开展护理操作 | 否 |  |
| 3.1 | 足部防护 | ▲ | 足部气囊充气速度自动调节，在充放气时提供更多的压力卸载 | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.11 | 气泵工作噪声 |  | 气泵平均噪声≤45dB | 是 |  |
| 3.12 | 气泵气体过滤性能 |  | 内置可更换的生物过滤器和空气过滤棉 | 否 |  |
| 3.13 | 气泵电气性能 |  | 气泵防电击保护等级：不低于II类设备 BF型 | 否 |  |
| 3.14 | CPR装置 |  | 手动CPR控制部件，可快速放气 | 否 |  |
| 3.15 | 气垫独立转运模式 | ▲ | 气泵和气垫断开连接后，气垫可继续支撑患者≥12小时 | 是 | 技术白皮书、彩页或说明书 |
| 3.16 | 床垫顶罩性能 |  | 可拆卸设计，防水，阻燃，双向拉伸，抑菌涂层 | 否 |  |
| 3.17 | 床垫顶罩清洁和消毒 |  | 顶罩可擦拭清洁，顶罩涂层支持常用消毒剂消毒处理 | 否 |  |
| 3.18 | 设备不良事件情况 |  | 设备近三年不良事件情况 | 否 |  |
| 4 | ICU病床配置要求 | ★ | ICU病床10张 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 急救床配置要求 | ★ | 急救床5张 | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 转运床配置要求 | ★ | 转运床1张 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 急救床配置要求 | ★ | 俯卧体位垫2套 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； ▲标识的指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥28项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |