## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  | 电子支气管镜 | 最高限价（万元） | 190
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于各类气管内部及其肺内部的各类疾病的诊断及鉴别诊断 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
2 | 资质认证 | ★ | NMPA认证，同时具备FDA认证或CE认证 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3 | 技术和性能参数
3.1 | 电子图像处理器
3.1.1 | 整体设计 |  | 主机光源一体式设计，全数字化处理和全数字化输出的内窥镜电子影像系统 |  |  | 否
3.1.2 | 特殊光模式 | ▲ | 具备≥2种特殊光模式 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.1.3 | 自动测光模式 |  | 平均测光/峰值测光/自动测光 |  |  | 否
3.1.4 | 结构强调功能 |  | ≥4级 |  |  | 否
3.1.5 | 图像放大功能 | ▲ | 兼容内镜均具有2倍电子放大功能；0.05级放大，20级可调 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.1.6 | 图像信号输出方式 |  | 高清数字接口DVI接口：≥2个（1920*1080P） |  |  | 否
3.1.7 | 画中画功能 |  | 冻结图像与运动图像同时出现在画面上 |  |  | 否
3.1.8 | 光源 | ▲ | LED光源≥4个 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.1.9 | 光源寿命 | ▲ | ≥10,000小时 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.1.10 | 外接USB输出 |  | 具备 |  |  | 否
3.1.11 | 兼容性 | ▲ | 可兼容胃镜、肠镜、超声胃镜、经鼻内镜、十二指肠镜、支气管镜、气囊小肠镜、电子鼻咽喉镜等 |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.2 | 高清显示器
3.2.1 | 分辨率 |  | ≥1920×1080 |  |  | 否
3.2.2 | 视频信号输入接口类型 |  | 以下视频信号环通输出接口为标准配置：DVI（两组）、3G-SDI（两组）、HD-RGBS/RGBS、HD-YPbPr/YPbPr、VGA、Composite、Sync-On-Green(SOG, 两组)、S-Video |  |  | 否
3.2.3 | 双画面显示 |  | 支持双画面多信号同屏显示支持数字信号（DVI, SDI等）与模拟信号（S-Video, VGA等）画中画显示 |  |  | 否
3.3 | 电子支气管镜
3.3.1 | 图像采集设备 |  | 彩色CCD |  |  | 否
3.3.2 | 视野角度 | ▲ | ≥140° |  |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
3.3.3 | 观察方向 |  | 直视 |  |  | 否
3.3.4 | 景深 |  | ≥（3-100）mm |  |  | 否
3.3.5 | 头端部直径 |  | ≤5.4mm |  |  | 否
3.3.6 | 弯曲部直径 |  | ≤4.9mm |  |  | 否
3.3.7 | 弯曲部角度 |  | 上≥180度，下≥130度 |  |  | 否
3.3.8 | 工作长度 |  | ≤600mm |  |  | 否
3.3.9 | 全长 |  | ≤870mm |  |  | 否
3.3.10 | 钳子管道内径 |  | ≥2.0mm |  |  | 否
3.4 | 内镜专用台车
3.4.1 | 专用台车 |  | 可容纳电子内镜系统设备 |  |  | 否
3.4.2 | 内镜支架 |  | 可升降支架，同时悬挂两条镜子 |  |  | 否
3.4.3 | 摇臂设计 |  | 可悬挂一台监视器，并可以调节监视器位置和方向 |  |  | 否
4 | 配置要求 | ★ | 主机1套、显示器1台、支气管镜2条（检查镜和治疗镜各1条）、台车1辆 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 是 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满3年（或质保期结束）无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于2人次、5天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时 |  |  | 是 | 企业承诺
（响应时间）
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 保密要求 | ★ | 无 |  |  | 否 | 保密资质
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺