采购需求表（物资类）

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 电子支气管镜 | 最高限价（万元） | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或者企业承诺 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  |  | 否 | 产品彩页或者企业承诺 |
| 3 | 成像原理 |  | ▲ | 电子成像技术 |  |  |  | 否 | 产品彩页或者企业承诺 |
| 4 | 视场角 |  |  | ≥120° |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 景深 |  |  | 3-100mm |  |  |  | 否 |  |
| 6 | 软镜插入管外径 |  |  | ≤4.9mm |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 工作管道内径 |  |  | ≥2.6mm |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 插入管软管前端弯曲角度 |  |  | 向上弯曲≥180°，向下弯曲≤130° |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 操作手柄具备左右旋转关节 |  |  | 可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120° |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 操作手柄电子功能按键 |  |  | 操作手柄上按键可控制：图像放大/缩小、拍照/录像、画面冻结/解冻结。 |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 防脱设计 |  | ▲ | 吸引阀座一体式防脱设计 |  |  |  | 否 | 产品彩页或者企业承诺 |
| 12 | LED冷光源 |  |  | 内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热 |  |  |  | 否 |  |
| 13 | 操作部防水等级 |  |  | IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒 |  |  |  | 否 |  |
| 14 | 连接方式 |  | ▲ | 采用航空插针非触点式连接方式 |  |  |  | 否 | 产品彩页或者企业承诺 |
| 15 | 图像处理器显示屏 |  |  | 显示屏≥10英寸电容式触摸屏 |  |  |  | 否 |  |
| 16 | 图像处理器高清视频信号输出分辨率 |  |  | ≥1280×800 |  |  |  | 否 |  |
| 17 | 图像处理器亮度调节功能 |  |  | 可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度 |  |  |  | 否 |  |
| 18 | 图像处理器白平衡功能 |  |  | 具有白平衡调节功能 |  |  |  | 否 |  |
| 19 | 图像处理器视频转接线 |  | ▲ | 线缆可180度旋转 |  |  |  | 否 | 产品彩页或者企业承诺 |
| 20 | 图像处理器双镜切换功能 |  | ▲ | 配置2路信号输入接口，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号 |  |  |  | 否 | 产品彩页或者企业承诺 |
| 21 | 图像处理器输出图像 |  | ▲ | 具有多种输出图像形状可选 |  |  |  | 否 | 产品彩页或者企业承诺 |
| 22 | 图像处理器预览、隐藏功能 |  |  | 具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。 |  |  |  | 否 |  |
| 23 | 图像处理器录音录像功能 |  |  | 具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。 |  |  |  | 否 |  |
| 24 | 图像处理器存储功能 |  |  | 具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息 |  |  |  | 否 |  |
| 25 | 配置要求1 |  | ★ | 电子支气管内窥镜2条 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 26 | 配置要求2 |  | ★ | 图像处理器2台 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 27 | 配置要求3 |  | ★ | 台车2台 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥27项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥27项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |  |