采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  | 项目名称 | 全血细胞分析仪 | 最高限价（万元） | 20.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 筛查血液性疾病，如贫血、各类白血病、判断出血及各种感染等疾病。 |  |  |  | 否 | 由制造厂家盖章的技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书或检测机构出具的检测报告技术支持材料 |  |  |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 同时具备CFDA和FDA认证 |  |  |  | 否 | 证书 |  |  |
| 3 | 检测原理 |  |  | 采用核酸荧光染色流式细胞技术检测 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 4 | 检测通量 |  | ▲ | ≥90标本/小时 |  |  |  | 否 | 由制造厂家盖章的技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书或检测机构出具的检测报告技术支持材料 |  |  |
| 5 | 报告参数 |  |  | ≥32个 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 6 | 标本用血量 |  |  | 全血用量≤185μl |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 7 | 标配功能 |  |  | 无需单独试剂检测有核红细胞，并能自动对白细胞计数进行校正 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 8 | 特定检测并报告功能 |  | ▲ | 具有体液检测功能 |  |  |  | 否 | 由制造厂家盖章的技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书或检测机构出具的检测报告技术支持材料 |  |  |
| 9 | 低值检测 |  |  | 具有低值白细胞功能 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 10 | 质控品及校准品 |  |  | 原厂配套质控品及校准品并具有CFDA和FDA认证 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 11 | 检测线性 |  |  | - 白细胞：0-400*109/L - 红细胞：0-8.0*1012/L - 血小板：0-3000*109/L |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 12 | 正确度 |  |  | - 白细胞：≤3.0% - 红细胞：≤2.0% - 血红蛋白：≤2.0% - 血小板：≤5.0% |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 13 | 配置要求 |  | ★ | 全自动血液分析模块（1台）、进样器（1套）、配套电脑（1套） |  |  |  | 否 | 由制造厂家盖章的技术白皮书或制造商官方网站发布的产品信息或说明书或检测机构出具的检测报告技术支持材料 |  |  |
| 14 | 配套耗材（试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 企业承诺及注册证 |  |  |
| 15 | 综合实力1 |  |  | 产品生产企业通过质量认证 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 16 | 验收标准方法 |  |  | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检验的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 |  |  |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付96%。 |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余4%（不超过5%） |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 物品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于3人次、7天的工程师维修培训。 |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 保密要求 |  | ★ | 如为涉密项目，可要求投标方提供保密资质并遵守国家和军队保密法规制度要求 |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |  |  |