## 商务和技术要求

### 一、商务要求（不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1217 |  | 项目名称 | 气道过敏反应测试系统 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 69.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1217 |  | 项目名称 | 气道过敏反应测试系统 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 69.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 设备用于支气管激发试验，用于评价患者对药液的气道反应性 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  | 否 | 医疗器械注册证 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 原理 |  |  | 振荡法 |  |  | 否 |  |
| 3.2 | 可测量参数 |  | ▲ | 包含Rrs(呼吸阻力)：Rrscont（初期阻力）；Cmin（反应浓度阈值）；Dmin（反应累积量阈值） |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 3.3 | 临床功能 |  |  | 可用于支气管哮喘诊断和长期管理 |  |  | 否 |  |
| 3.4 | 测量场景 |  | ▲ | 可在平静呼吸下完成气道过敏反应测试 |  |  | 否 |  |
| 3.5 | 测量时间 |  |  | ≤15分钟 |  |  | 是 |  |
| 3.6 | 给药方式 |  | ▲ | 自动给药、自动切换药品浓度，一键供给支气管舒张剂 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 3.7 | 曲线显示 |  |  | 可在正常呼吸下显示流量曲线以及阻抗曲线 |  |  | 否 |  |
| 3.8 | 监测功能 |  |  | 呼吸阻力和电导可在电脑软件上显示 |  |  | 否 |  |
| 3.9 | 频率设定 |  |  | 压力发生器，扬声器系统，频率在3-10Hz可以设置。 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |
| 3.10 | 维护消毒 |  |  | 呼吸回路和喷雾器可拆卸分离、清洗和消毒 |  |  | 否 |  |
| 3.11 | 雾化头升降高度 |  |  | 自地面(820-1220)mm |  |  | 是 |  |
| 4 | 配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 硬件 |  | ★ | 气道过敏反应测试系统1套包含主机、校准筒、喷雾器和鼻夹 |  |  | 是 |  |
| 4.2 | 配套设备 |  | ★ | 电脑、打印机各1台 |  |  | 是 |  |
| 5 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |