## 商务和技术要求

### 一、商务要求（商务要求不接受企业负偏离）

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3206 |  | 项目名称 | 术中电生理监测仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3206 |  | 项目名称 | 术中电生理监测仪 | 预算及最高限价 （万元） |  |  | 49 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 用于术中神经的刺激和记录以及肌电图、神经传导及脑电等生理参数的监测 |  |  | 否 |  | 彩页或白皮书 |
| 2 |  | 资质认证 |  | ★ | 具备CFDA(NMPA)认证 |  |  | 否 |  | 医疗器械注册证 |
| 3 |  | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 放大器 |  | ▲ | 一体化放大器,≥16通道 |  |  | 是 |  | 彩页或白皮书 |
| 3.2 |  | 共模抑制比 |  |  | ≥105dB（平衡模式）；≥110dB（隔离模式） |  |  | 否 |  |  |
| 3.3 |  | 低频率波 |  |  | ≥（0.08Hz～3kHz） |  |  | 是 |  |  |
| 3.4 |  | 高频率波 |  |  | ≥（10Hz～3kHz） |  |  | 是 |  |  |
| 3.5 |  | 噪音水平 |  |  | 1Hz -3kHz频带范围下，≤0.6μVrms |  |  | 否 |  |  |
| 3.6 |  | 放大器延长接线盒 |  | ▲ | 可连接≥2个放大器延长接线盒，延长电缆与接线盒之间支持热拔插 |  |  | 否 |  | 彩页或白皮书 |
| 3.7 |  | 放大器内置接口 |  |  | 放大器内置SpO2/CO2接口 |  |  | 否 |  |  |
| 3.8 |  | 电刺激器 |  | ▲ | 具备恒流和恒压刺激，恒压刺激≥1通道，恒流高电流刺激≥6通道， 恒流低电流刺激≥2通道 |  |  | 是 |  | 彩页或白皮书 |
| 3.9 |  | 恒流电流刺激输出 |  |  | 恒流高电流刺激可输出（0-100）mA，恒流低电流刺激可输出（0-30）mA |  |  | 否 |  |  |
| 3.10 |  | 电压刺激输出 |  |  | ≥（0,1000）V |  |  | 否 |  |  |
| 3.11 |  | 抗干扰功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |  |
| 3.12 |  | 软件功能 |  | ▲ | 至少包括：脊柱侧突矫正、腰间盘突出、脊髓肿瘤、神经根松解手术程序、臂丛手术程序、马尾手术程序、颅底手术/听神经瘤切除术程序、颈动脉内膜拨脱术程序、垂体瘤手术/胶质瘤手术程序、中央沟定位 |  |  | 是 |  | 彩页或白皮书或 操作界面截图 |
| 3.13 |  | 术中监测模式 |  |  | 多种测试同时进行，同屏显示，任意组合 |  |  | 否 |  |  |
| 3.14 |  | 多导肌电图同步监测软件 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |  |
| 3.15 |  | 脑电图功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |  |
| 3.16 |  | 视频功能 |  |  | 具备，手术（显微镜）画面与监测画面同时显示 |  |  | 否 |  |  |
| 3.17 |  | 专用的椎弓根钉自动安全测试程序 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |  |
| 4 |  | 配置要求 |  | ★ | 主机1台，放大器1个，刺激盒2个，记录盒2个，工作站1套，便携式箱体1个 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 5 |  | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持 |  |  | 否 |  | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★标识的指标负偏离≥1项，投标企业按无效报价处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★及▲标识的指标，投标供应商须提供证明材料 |  |  |  |  |  |  |