## 技术参数表
采购需求表（物资类）
采购 |  | / |  |  | 项目名称 | 毒剂化验箱 | 最高限价（万元） | 60
编号
序号 | 需求名称 |  | 参数 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
|  |  | 性质 |  |  |  |  | 量化
技术要求
-1 | 基本要求 |  | ★ | 对未知化学物质进行现场快速定性分析 |  |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
0 | 检测样品种类 |  |  | 水样、血液、尿液等 |  |  |  | 否
1 | 化学战剂检测种类 |  | ▲ | 至少包括梭曼毒剂类、氰化物毒剂类、芥子气毒剂、BZ类； |  |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
2 | 生物威胁检测种类 |  |  | A型肉毒毒素、蓖麻毒素 炭疽杆菌等； |  |  |  | 否
3 | 检测下限 |  | ▲ | 细菌:10^4cfu/m1、毒素:5ng/mL、毕兹 :50ng/mL、芥子气 (HD):1ug/mL 、 梭曼(GD): 2ng/mL、氰化物(KCN)：50ng/mL、生物筛选管:50ug/mL（蛋白） |  |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
4 | 抗干扰性 |  | ▲ | 具有抗交叉干扰能力 |  |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
5 | 检测时间 |  |  | <10min |  |  |  | 是
6 | 电池续航时间 |  |  | ≥2h |  |  |  | 是
7 | 工作环境 |  |  | 2℃～40℃ |  |  |  | 是
8 | 目标物属性区分 |  |  | 具备区分大蛋白生物属性和化学属性的能力 |  |  |  | 否
9 | 报警功能 |  |  | 检测结果为阳性时，检测仪能屏幕显示报警信号 |  |  |  | 否
10 | 第三方检测报告 |  | ▲ | 可提供检测内容的第三方检测报告 |  |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
13 | 检测能力 |  | ▲ | 不少于50人次 |  |  |  | 是 | 产品白皮书或说明书
12 | 配置要求 |  | ★ | 3套，每一套为一个独立完整包装，内容包括：毒剂化验箱1个，含主机1台，生物检测卡1套，筛选管1盒、化学检测管1套、附件1套；具有独立完整包装，外包装按要求喷涂字样及Logo |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | ※产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
5 | 售后服务2 |  | ★ | 提供维修及使用培训 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
6 | 售后服务3 |  | ★ | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤24小时（京内）、48小时（京外） |  |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
7 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺