## 技术参数表
采购需求表（物资类）
采购计划 |  | / |  |  | 项目名称 | 含硫含磷毒剂报警仪 | 最高限价（万元） | 105
编号
序号 | 需求名称 |  | 参数 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
|  |  | 性质 |  |  |  |  | 量化
技术要求
-1 | 基本要求 |  | ★ | 检测气态或载体上残留的液态、固态的化学毒剂 |  |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
0 | 检测物质类型 |  |  | 可检测气态、雾态、粉尘、液态有毒化学物质 |  |  |  | 否
1 | 检测毒剂种类 |  | ★ | 含硫、含磷类化学毒剂 |  |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
2 | 检测其他毒剂 |  | ▲ | 可实现氮芥、氨气和氮氧化物等氢氮氧类以及砷化氢、亚当毒气、路易士气、砷化氢等砷类毒剂检测； |  |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
3 | 混合物识别 |  |  | 可对混合物进行检测，且同时显示，无漏报现象 |  |  |  | 否
4 | 响应时间 |  |  | 2-10秒 |  |  |  | 是
5 | 探测原理 |  |  | 全谱火焰光度法 |  |  |  | 否
6 | 氢气罐使用时长 |  |  | ≥8小时 |  |  |  | 是
7 | 灵敏度 |  | ▲ | 硫类（≤200ppb）、磷类（≤50ppb） |  |  |  | 是 | 产品白皮书或说明书
8 | 电池续航时间 |  | ▲ | 在常温下续航时间≥4小时 |  |  |  | 是 | 产品白皮书或说明书
9 | 主机重量 |  | ▲ | ≤2.5kg |  |  |  | 是 | 产品白皮书或说明书
10 | 设备环境适应性 |  | ▲ | 可满足国军标要求的高温试验、低温试验、湿热试验、振动试验、冲击试验等相关要求 |  |  |  | 否 | 需提供第三方检验报告作为证明材料
11 | 第三方检验报告 |  |  | 可提供检测毒剂种类的第三方检验报告 |  |  |  | 否
12 | 配置要求1 |  | ★ | 3套，每一套为一个独立完整包装，内容包括：含硫含磷毒剂报警仪1台，氢气罐2个。外包装按要求喷涂字样及Logo |  |  |  | 否 | 企业承诺
13 | 配置要求2 |  | ★ | 耗材氢气罐应能保障后续供应，附耗材价格，并确保后续采购价格一致 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | ※产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | ※售后服务1 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
5 | ※售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
6 | ※售后服务3 |  | ★ | 提供维修及使用培训 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | ※售后服务4 |  | ★ | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤24小时（京内）、48小时（京外） |  |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
8 | ※备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺