## 技术参数表
采购需求表（物资类）
采购计划 |  | / |  |  | 项目名称 | 手持式化学毒剂侦检仪 | 最高限价（万元） | 39
编号
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
量化
技术要求
-1 | 基本要求 |  | ★ | 现场快速检测空气中化学毒剂和工业有毒有害气体的种类和概略浓度 |  |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
0 | 报警种类 |  | ▲ | 6大类14种军用毒剂毒气； 有毒有害气体：不少于硫化氢、环氧乙烷、氯气、二氧化硫、氯化氢等 5 种 具备固、液、气综合检测能力； |  |  |  | 是 | 产品白皮书或说明书
1 | 报警灵敏度 （响应时间 ） |  | ▲ | (1)沙林：≤1mg/m^3（≤15s）； (2)梭曼：≤1mg/m^3（≤15s）； (3)维埃克斯：≤1mg/m^3（≤15s）； (4)芥子气：≤1mg/m^3（≤15s）； (5)路易氏剂：≤15mg/m^3（≤15s）； (6)氢氰酸：≤10mg/m^3（≤15s）； (7)光气：≤15mg/m^3（≤15s）； (8)硫化氢：≤5mg/m^3（≤15s）； (9)二氧化硫：≤10mg/m^3（≤15s）； (10)氯气：≤40mg/m^3（≤30s）； (11)环氧乙烷：≤30mg/m^3（≤30s）； (12)氯化氢：≤20mg/m^3 （≤15s） |  |  |  | 是 | 产品白皮书或说明书
2 | 电池续航时间 |  |  | 常温≥5h，低温≥ 3h |  |  |  | 是
3 | 预热时间 |  |  | ≤ 20 min |  |  |  | 是
4 | 响应时间 |  |  | 3s~60s |  |  |  | 否
5 | 检测原理 |  |  | 包含离子迁移谱技术、拉曼技术、阵列传感器检测技术等 |  |  |  | 否
6 | 进样方式 |  |  | 采用泵吸进样，开机后自动连续采样分析 |  |  |  | 否
7 | 数据库 |  | ▲ | 内置化学战剂库、工业危化品库、爆炸物库、毒品库等 |  |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
8 | 环境适应性 |  |  | 可满足国军标《军用装备实验室环境试验方法》中高温、低温、湿热、盐雾、振动、冲击及电磁兼容RE102、RS103、CS112所规定的相关要求 |  |  |  | 否 | 提供第三方出具的检测报告作为证明材料
9 | 工作温度 |  |  | -20℃-40℃ |  |  |  | 是
10 | 防水防尘能力 |  |  | 不小于IP65 |  |  |  | 是 | 提供第三方出具的检测报告作为证明材料
11 | 第三方检测报告 |  |  | 可提供第三方出具的报警灵敏度和响应时间检测报告 |  |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
12 | 配置要求1 |  | ★ | 3套，每一套为一个独立完整包装，内容包括：手持式化学毒剂侦检仪1台主机、 携行箱。外包装按要求喷涂字样及Logo |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | ※产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
5 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
6 | 售后服务3 |  | ★ | 提供维修及使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务4 |  | ★ | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤24小时（京内）、48小时（京外） |  |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
8 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺