### 一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 |  |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付96%。 | 否 |  |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余4%（不超过5%） | 否 |  |
| 4 | 原厂保修年限 | ★ | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。 | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 零配件支持 | ★ | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 零配件保证供应时长 | ★ | 厂家自报 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 到位维修响应 | ★ | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 保修期外维修费用 | ★ | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 技术支持和服务网点 | ★ | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 升级与软件维护 | ★ | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费 | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 专用工具、资料及其它 | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 培训 | ★ | 提供使用培训和工程师原厂培训 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ▲ | 用于酶联免疫吸附试验样本的自动化处理，具备以下物理特性：准确分配血液样本到酶标板、样本稀释、倍比稀释、自动挑选阳性样本进行双孔复试以确定反应性。 |  | 否 | 产品宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 投标供应商具备《医疗器械经营许可证》，所投产品具备《医疗器械注册证》 |  | 否 | 供应商提供《医疗器械经营许可证》；所投产品提供《医疗器械注册证》 |
| 3 | 工作台面 | ▲ | 一次装载满足实验室不少于200个样本的实验，加样通道≥8，加样板位≥10个，轨道数量≥30个 |  | 否 | 产品宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 4 | 加样控制方式 | ★ | 采用气动置换原理 |  | 否 | 产品宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 5 | 加样通道功能 | ★ | 1、每个加样通道可独立编程控制，可在非等距离位置同时完成液体分配，任意相邻移液通道最大间距≥400mm;2、加样吸头可放回原位重复使用。 |  | 否 | 产品宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 6 | 加样精密度 |  | 1、 1000ul加样吸头：分配液体1000ul,CV≤0.5%;分配液体100ul,CV≤0.75%;2、300ul加样吸头：分配液体200ul，CV≤0.75%；分配液体50ul，CV≤0.75%;分配液体10ul，CV≤2.0%。 |  | 否 |  |
| 7 | 通道气密性检查 | ★ | 仪器开机后自动执行气密性检测程序，获取每个通道的压力值，判读气密性是否完好。 |  | 否 | 产品宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 8 | 液面探测功能 | ★ | 同时具有电容和压力探测功能 |  | 否 | 产品宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 9 | 液体分配模式 |  | 具备至少包括液面接触、液面非接触（悬空）、触壁、触底在内的多种分液模式。 |  | 否 |  |
| 10 | 吸液分液全过程质量保障 | ▲ | 可以实时监控并记录吸液、转移、分液过程中加样通道内压力曲线的变化，实现对整个移液过程的精确监控和溯源。 |  | 否 | 产品宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 11 | 样本载架自动装载系统功能 | ▲ | 可连续将样本载架装载在工作平台上，由仪器自动推送至工作平台指定位置，并有仪器自动读取试管条形码。 |  | 否 | 产品宣传彩页、技术白皮书、说明书 |
| 12 | 随机质控功能 |  | 不需要人工指定，质控及对照品随机分配至96孔酶标板任意位置 |  | 否 |  |
| 13 | 声光报警功能 |  | 系统具备声光双重报警系统。 |  | 否 |  |
| 14 | 硬件 |  | 主机一台 |  | 否 |  |
| 15 | 软件功能1 |  | 1、基于windows10及以上操作系统的全中文控制软件，3D图形界面，向导式操作；2、具有双向通讯功能，无需进行手工登记，软件可自动与LIS系统进行通讯，自动生成再检样本加样列表；3、可依据液体性质定义吸液速度、分配速度等参数。 |  | 否 |  |
| 16 | 软件功能2 |  | 实验运行中可随时调整待运行实验开始时间功能，可随时插入不同实验项目功能；所有实验微板依据条码主动识别实验项目。 |  | 否 |  |
| 17 | 联网要求 |  | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息。 |  | 否 |  |
| 18 | 技术文件 |  | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。 |  | 否 |  |
| 19 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |

封闭耗材（试剂）用量测算表

| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材与设备为同一品牌或耗材为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性加样枪头 | / | 307200 | 支 | 40 |  |