### 一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于1人次、2个工作日的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 供应商提供核心部件、易损件的维修报价清单 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 |  | 需求具体内容 | 是否 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 性质 |  |  | 量化 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 设备具有成人和儿童治疗模式，用于连续性血液净化治疗，并有血浆置换和血液灌流 |  | 否 | 说明书 白皮书 彩页 |
| 2 | 资质认证 | ★ | NMPA认证 |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 屏幕显示 |  | 中文操作界面，图文显示操作指引 |  | 否 |  |
| 4 | 加热方式 | ★ | 设备一体式加温，置换液加温（非血液） |  | 否 | 说明书 白皮书 |
| 4.1 | 温度范围 |  | 35℃～39℃，调节步长≤0.5℃，温度报警范围可调 |  | 否 |  |
| 5 | 治疗模式 |  | 缓慢连续性超滤SCUF、连续性静脉静脉血液透析滤过CVVHDF、连续性静脉静脉血液滤过CVVH、连续性静脉静脉血液透析CVVHD、血液灌流HP、血浆置换TPE |  | 否 |  |
| 6 | 泵数量 |  | ≥5泵，血泵、滤液泵、置换泵、肝素泵、废液泵 |  | 否 |  |
| 7 | 称 | ★ | ≥2个（挂称） |  | 否 | 彩页 说明书 |
| 8 | 置换液 | ▲ | ≥(0～7000)ml/h |  | 否 | 说明书 白皮书 彩页 |
| 9 | 透析液 |  | ≥(0～7000)ml/h |  | 否 |  |
| 10 | 血流速度 |  | ≥300ml/min |  | 是 |  |
| 11 | 最大超滤率 | ★ | ≥（0～2000）ml/h |  | 否 | 说明书 白皮书 彩页 |
| 12 | 压力检测功能 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 动脉压检测范围 |  | ≥（-250～+350）mmHg |  | 否 |  |
| 12.2 | 静脉压检测范围 | ▲ | ≥（-70～+300）mmHg |  | 否 | 说明书 白皮书 彩页 |
| 12.3 | 滤器前压力 | ▲ | ≥（-200～+400）mmHg |  | 否 | 说明书 白皮书 彩页 |
| 12.4 | 滤过液压力 | ▲ | ≥（-400～+400）mmHg |  | 否 | 说明书 白皮书 彩页 |
| 13 | 超声气泡检测功能 |  | 具备 |  | 否 |  |
| 14 | 肝素泵抗凝模式 |  | （0.5～15）ml/h可调，精度≤±0.2ml/h |  | 否 |  |
| 15 | 枸橼酸模式 |  | 应用连续性静脉静脉血液滤过CVVH、连续性静脉静脉血液透析滤过CVVHDF、连续性静脉静脉血液透析CVVHD、血浆置换TPE模式时，可以实现枸橼酸模式或可外接动力系统 |  | 否 |  |
| 16 | 肾剂量计算器 |  | 肾剂量计算器，无需人工计算肾剂量 |  | 否 |  |
| 17 | 再循环功能 |  | 保证在病人长时间脱机或转移后使用同一套管路恢复 |  | 否 |  |
| 18 | 耗材安装 | ★ | 管路滤器可拆分，可扩展更多治疗模式 |  | 否 | 耗材彩页 耗材注册证 |
| 19 | 配套耗材 | ★ | 需具备与设备同一品牌（原厂）的血液过滤器或血液灌流器（需提供CFDA证明文件） |  | 否 | 耗材彩页 耗材注册证 |
| 20 | 配置要求 | ★ | 主机 1台 |  | 否 | 企业承诺 |
| 21 | 配套耗材（试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  | 否 | 厂家承诺及注册证 |
| 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分 ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材试剂为设备生产企业指定的唯一代工品牌 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 血液滤过管路 |  | 400 | 套 | 76 |  |