### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于2人次、3个工作日的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 供应商提供核心部件、易损件的维修报价清单 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 |  | 需求具体内容 | 是否 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 性质 |  |  | 量化 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于视频监视器提供图像，对人体胸腔进行观察、诊断、摄影和辅助治疗 |  | 否 | 白皮书 说明书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | NMPA认证 |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 电子胸腔镜 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 成像原理 |  | 电子成像技术、工作软管不含导向、导光纤维 |  | 否 |  |
| 3.2 | 视场角 |  | ≥110° |  | 是 |  |
| 3.3 | 景深 |  | ≥（3～150）mm |  | 否 |  |
| 3.4 | 插入部有效长度 |  | ≥230mm |  | 是 |  |
| 3.5 | 软管插入管外径 |  | ≤7.0mm |  | 否 |  |
| 3.6 | 工作管道内径 |  | ≥3.2mm |  | 否 |  |
| 3.7 | 插入管软管前端弯曲角度 |  | 上弯曲≥180°，下弯曲≤130° |  | 否 |  |
| 3.8 | 操作手柄具备左右旋转关节 |  | 可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120° |  | 否 |  |
| 3.9 | 操作手柄电子功能按键 |  | 图像放大/缩小、拍照/录像、画面冻结/解冻结 |  | 否 |  |
| 3.10 | 防脱设计 | ▲ | 吸引阀座一体式防脱设计 |  | 否 | 专利 白皮书 说明书 |
| 3.11 | 光源 |  | LED冷光源 |  | 否 |  |
| 3.12 | 操作部防水 |  | IPX7，配备防水盖可以进行全浸泡消毒 |  | 否 |  |
| 4 | 图像处理器 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 显示器 |  | ≥21英寸显示器 |  | 否 |  |
| 4.2 | 触摸屏 |  | 电容式触摸屏 |  | 否 |  |
| 4.3 | 显示功能 |  | 自带显示屏4英寸 |  | 否 |  |
| 4.4 | 高清视频信号输出分辨率 |  | ≥1920*1080 |  | 否 |  |
| 4.5 | 内置菜单功能 |  | 可手动设置亮度、画面形状切换、图像回放等功能 |  | 否 |  |
| 4.6 | 测光模式 | ▲ | 具备平均测光、峰值测光模式 |  | 否 | 专利 白皮书 说明书 |
| 4.7 | 白平衡调节功能 |  | 具备 |  | 否 |  |
| 4.8 | 红色强调功能 |  | ≥4档，可调 |  | 否 |  |
| 4.9 | 自动增益功能 |  | ≥4档，可调 |  | 否 |  |
| 4.10 | 亮度调节功能 |  | 可调节配套使用的电子内窥镜上的LED的亮度 |  | 否 |  |
| 4.11 | 通过操作部功能按键 | ▲ | 可以实现图像放大缩小、拍照录像、画面冻结功能 |  | 否 | 白皮书 说明书 |
| 4.12 | 信号输出方式 | ▲ | 具有DVI、SDI、CVBS三种信号输出方式，视频信号输出接口各2个，共6路输出，可连接监视器输出视频 |  | 否 | 白皮书 说明书 |
| 4.13 | 信号输入接口 |  | 具有CVBS、AHD信号输入接口 |  | 否 |  |
| 5 | 配置要求 | ★ | 软性电子胸腔镜 1条，医用内窥镜图像处理器1台，监视器 1台，图文工作站 1套 |  | 否 | 企业承诺 |
| \▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分 ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |