## 采购项目商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3386 |  | 项目名称 | 无创心功能检测分析仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1（质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、5天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3386 |  | 项目名称 | 无创心功能检测分析仪 | 预算及最高限价 （万元） |  | 84 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 采用胸电生物阻抗测量理论，通过无创方法评估病人心功能、心电、心音等血流动力学状况和心室功能。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 |  | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 |  | 基础阻抗测量精度 |  |  | ≤±8% |  |  | 是 |  |
| 4 |  | 输出频率 |  |  | 40KHz，误差≤±0.3% |  |  | 是 |  |
| 5 |  | 输入阻抗 |  |  | ≥140kΩ |  |  | 否 |  |
| 6 |  | 放大器增益范围 |  |  | ≥（0-1000）倍 |  |  | 否 |  |
| 7 |  | 心率测量范围 |  |  | （30～180）bpm，误差≤±2bpm |  |  | 否 |  |
| 8 |  | 心音测量噪声 |  | ▲ | ≤2mVpp |  |  | 否 | 提供检验报告或者技术白皮书验证 |
| 9 |  | 心音传感器耐电介质强度试验耐受度 |  | ▲ | 心音传感器的电缆芯线与传感器外壳之间应能承受4000Vpp电介质强度试验 |  |  | 否 | 提供检验报告或者技术白皮书验证 |
| 10 |  | 功能指标1 |  |  | 可组合显示多个反映血流动力学及心功能状态和心脏储备功能状态 |  |  | 否 |  |
| 11 |  | 功能指标2 |  | ▲ | 在分析功能下，可检测血流动力学参数变化、心功能指标、心电图指标和心音分析指标，从而实现心脏功能状态的综合评估 |  |  | 否 | 提供检验报告或者技术白皮书验证 |
| 12 |  | 功能指标3 |  |  | 心功能指标：心脏泵功能指标、心脏收缩功能指标 |  |  | 否 |  |
| 13 |  | 功能指标4 |  |  | 心功能指标：心脏负荷功能指标、心脏作功指标 |  |  | 否 |  |
| 14 |  | 功能指标5 |  | ▲ | 心功能指标：心电图指标、心音图指标及心脏舒张功能指标 |  |  | 否 | 提供患者检测报告单验证 |
| 15 |  | 功能指标6 |  | ▲ | 心功能指标：心脏储备指标包括S1/S2、D/S、S1 width、S2 width |  |  | 否 | 提供患者检测报告单验证 |
| 16 |  | 配置要求1 （单台/套） |  | ★ | 1.心功能无创检测分析仪主机1套 2.心电三导联线1套 3.阻抗八导联线1套 4.心音传感器1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 17 |  | 电极 |  |  | 配套心功能无创检测分析仪使用。一对电极经1min的稳定后，出现的失调电压≤100mv。 |  |  | 否 |  |
| 18 |  | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 开放耗材（试剂） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 19 |  | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥总数的40%（6项），投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |