### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 | 保修年限≥3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 6 | 售后服务2 | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
|  | （质保） |  |  |
| 7 | 售后服务3 | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤4小时 | 企业承诺 |
|  | （响应时间） |  |  |
| 8 | 备品备件要求（零配件） | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 | 企业承诺 |
| 9 | 专用工具 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）。 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 技术要求

| 项目名称：口腔内窥镜(无目镜) |  | 项目编号：2024-JQ06-W1383 |  | 采购数量：2台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 手术内窥镜显微镜用于口腔精细治疗 |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 连续变倍方式 | ▲ | 具备，直线变倍 |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 3 | 光学变倍倍数 |  | 最小≤4倍，最大≥20倍 |  | 否 |  |
| 4 | 支持无目镜操作 | ★ | 符合 |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 5 | 可选双目镜操作 |  | 符合 |  | 否 |  |
| 6 | 可选双目镜最大调节角度 |  | ≥190° |  | 否 |  |
| 7 | 可选双目镜屈光度调节范围 |  | ≥±7D |  | 否 |  |
| 8 | 变焦物镜 |  | 具备变焦范围最小≤200mm，最大≥450mm |  | 否 |  |
| 9 | 视场直径（物镜焦距f=250mm） |  | 放大倍数为20X，视场直径≥10mm |  | 否 |  |
| 10 | 连续可调LED照明光源 |  | 具备 |  | 否 |  |
| 11 | LED照度≥60000lx |  | 符合 |  | 否 |  |
| 12 | 光源使用寿命 |  | ≥60000小时 |  | 否 |  |
| 13 | 光源色温 |  | ≥5500K |  | 否 |  |
| 14 | 光源显色指数 |  | ≥85 |  | 否 |  |
| 15 | 至少包含橙色，绿色滤色片 |  | 具备 |  | 否 |  |
| 16 | 支架纳米银离子镀层 |  | 具备 |  | 否 |  |
| 17 | 支架系统臂展长度 |  | ≥1500mm |  | 否 |  |
| 18 | 内置2D录像系统分辨率 |  | ≥4K，60帧/秒 |  | 否 |  |
| 19 | 2D显示屏数量 |  | ≥1套 |  | 否 |  |
| 20 | 多功能控制模块 | ★ | 具备拍照、录像、画面冻结、一键回放、测量、图像对比等功能 |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 21 | 存储介质容量 |  | ≥128G |  | 否 |  |
| 22 | 回放功能 |  | 具备 |  | 否 |  |
| 23 | 无线脚踏 |  | 支持 |  | 否 |  |
| 24 | 裸眼3D功能 | ★ | 支持 |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 25 | 3D输出通道 |  | ≥2路 |  | 否 |  |
| 26 | 3D屏幕分辨率 | ▲ | ≥4K，30帧/秒 |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 27 | 3D屏幕数量 |  | ≥1套 |  | 否 |  |
| 28 | 3D屏幕尺寸 |  | ≥28英寸 |  | 否 |  |
| 29 | 裸眼3D观看距离 | ★ | 最小≤50cm，最大≥140cm |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 30 | 裸眼3D水平观看角度 | ★ | ≥50° |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 31 | 支持戴口罩人眼定位追踪 | ★ | 符合 |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 32 | 支持特定标识物辅助人眼追踪 | ▲ | 符合 |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 33 | 镜像功能 |  | 具备 |  | 否 |  |
| 34 | 激光防护组件 | ★ | 内置激光保护片，可过滤不同波段激光 |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 35 | 荧光系统 | ★ | 辅助去除龋坏组织和多余的树脂模块 |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 36 | 吊顶安装 | ★ | 支持 |  | 否 | 企业承诺 |
| 37 | 可选底座安装 |  | 支持 |  | 否 |  |
| 38 | 可定制底座尺寸 |  | 符合 |  | 否 |  |
| 39 | 主要配件(配置要求单台/套） | ★ | 主机、支架系统、吊臂、2D显示系统、3D显示系统各1套 |  | 否 | 企业承诺 |
| 40 | 辅助配件（配置要求单台/套） |  | 防尘罩、消毒罩、安装工具各1套 |  | 否 |  |
| ▲标识的指标负偏离≥23项，投标企业技术分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥23项，投标企业技术分值为0分； ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料、此表未明确要求证明材料类型的投标企业可提供有效的证明材料。 |  |  |  |  |  |  |