采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | 项目名称 | 防辐射裙 | 最高限价（万元） | 40万 | |
| 序号 | | 需求名称 | | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | | ★ | 用于放射诊断和治疗时对人体的射线防护。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 | | | ★ | 具备医疗器械备案凭证及国家级监测机构认证资质的检测机构出具的放射防护检测报告（有效期内） | | | | 否 | 医疗器械备案凭证及放射防护检测报告 |
| 3 | 款式要求 | | |  | 双面分体 | | | | 否 |  |
| 4 | 防护性能 | | | ★ | 射线直射部分铅当量≥0.5mmpb，非射线直射部分铅当量≥0.25mmPb | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | 表面材料 | | | ▲ | 牛津布料或PU白胶面料，可紫外线消毒 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | 内部材料 | | | ▲ | 无铅材料，柔软，铅当量分布均匀，折叠不易断裂，无刺鼻橡胶味 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 规格型号 | | | ★ | 需包含多种规格型号，可适应不同身高和胖瘦穿戴者的需要，可按照身体结构量身定制 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 整套重量（BMI正常范围内） | | |  | 防护衣+围领+帽子≤6kg | | | | 否 |  |
| 9 | 颜色 | | |  | 能提供深蓝、宝石蓝、枣红、粉红、黑色等多种外观颜色 | | | | 否 |  |
| 10 | 防护衣标签 | | | ▲ | 防护衣标签明确标识型号，铅当量及材质 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 11 | 领围尺寸大小可调 | | |  | ≥50cm，可调 | | | | 否 |  |
| 12 | 配置要求 | | | ★ | 至少包含防护衣20套、防辐射围领20个、防辐射帽20个。根据防护衣数量配备衣架,满足防护衣挂放需求。 | | | | 否 | 相关证明材料或交货清单 |
| 13 | 验收标准方法 | | | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | | | | 否 | 厂家承诺 |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | | 付款及结算方式 | | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 5 | | 原厂保修年限 | | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 6 | | 升级与软件维护 | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | | 维修培训 | | ★ | 提供不少于1人次的工程师维修培训。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | | 到位维修响应 | | ★ | 维修响应时间≤24小时内，维修到达现场时间≤48小时内。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 9 | | 备品备件要求（零配件） | | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 10 | | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 3 | | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | |