- 采购项目商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

- 一、商务要求

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3491 |  | 项目名称 | 小鼠脑电信号采集、睡眠剥夺及光遗传干预系统 | 最高限价 （万元） |  | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于2人次、2天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12h。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 专用工具 |  | ★ | 提供配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

- 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W3491 |  | 项目名称 | 小鼠脑电信号采集、睡眠剥夺及光遗传干预系统 | 最高限价 （万元） |  | 26 |
| 序号 | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 基本要求 |  | ★ | 用于实时监测小鼠正常状态和睡眠状态下脑电和肌电信号的变化，动物为清醒自由的活动状态，并能在光遗传刺激同时采集EEG/EMG信号，满足两只动物同期对照实验。 |  |  | 否 | 厂家承诺 |
| 2 |  | 脑电肌电采集模块：增益范围 |  | ▲ | 【5,000 - 100,000 V/V】 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 3 |  | 脑电肌电采集模块：采样频率 |  | ▲ | 【200 - 2,000 Hz】 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 4 |  | 脑电肌电采集模块：记录软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 数据记录软件 |  | ▲ | 具有数据记录软件，进行波形数据回顾和基础分析。 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 4.2 |  | 设置项 |  | ▲ | 可自动设置开始与停止时间； |  |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 4.3 |  | 截取波形 |  | ▲ | 截取目标通道和特定时间的波形进行分析。 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 5 |  | 脑电肌电采集模块：睡眠分析软件 |  | ▲ | 专业版睡眠分析软件可有效减少用户评分和分析的时间，提高数据分析的质量和准确度。睡眠分析方法包括：脑电时间分段、功率分析、自动或半自动区分清醒、快速动眼睡眠(REM)和非快速动眼(Non-REM)\睡眠聚类评分（Cluster scoring）、阈值评分（threshold scoring）、睡眠图（hypnograms）、波谱图(spectral plots）等 。软件允许用户快速比较评分，执行分析，定制高质量的图表和表格。 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书 |
| 6 |  | 脑电肌电采集模块：数据格式 |  |  | 所有数据可导出为EDF、TXT格式，图像可导出为JPG格式，用于后续的统计、分析和文章发表。 |  |  | 否 |  |
| 7 |  | 光遗传刺激模块： 时间精度 |  | ▲ | 高精度时钟同步，时间精度< 1 ppm。 |  |  | 是 | 产品彩页或说明书 |
| 8 |  | 反馈型睡眠剥夺模块：转棒转速 |  |  | 转棒转速调节范围：5-15RPM。 |  |  | 是 |  |
| 9 |  | 配置要求 |  | ★ | 1.数据采集和调理系统：1套 2.前置放大器套件：1套 3.睡眠剥夺系统：1套 4.睡眠专业分析软件：1套 5.品牌笔记本电脑：1台 |  |  | 否 | 厂家承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |