### 商务要求（商务条款均为实质性条款，不接受负偏离）

| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （响应时间） | 维修响应时间≤0.25小时，维修到达现场时间≤4小时。 | 企业承诺 |
| 8 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 9 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权和保密要求 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

- 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1491 |  |  | 项目名称 | 心电图机 | 最高限价（万元） | 50万元 |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 具备静息12导，静息15导，计算法18导，运动后检查，心电向量图，RR间期检查功能心电图机 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA（CFDA）认证 |  |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 采集接口 |  | ▲ | 双输入采集接口 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 导联线 |  | ▲ | 支持输入盒导联线单根更换 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 采样率 |  |  | ≥15000Hz |  |  |  | 否 |  |
| 6 | 电极脱落检测 |  |  | 液晶显示器显示脱落部位，输入盒显示 |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 显示方式 |  |  | ≥12英寸液晶显示 |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 显示分辨率 |  |  | ≥1024*760 |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 导联显示方式 |  | ▲ | 3*4、6*2、12*1、6*2+3、6+9、15+1 下部节律导联显示 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 10 | 显示内容 |  |  | 内部存储器信息、网络连接信息、服务器同步信息、系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记 |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 记录器 |  |  | 内置高分辨率热线阵打印 |  |  |  | 否 |  |
| 12 | 记录通道 |  | ▲ | 3,3+1,6,6+1,12,15，synECi18 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 13 | 操作模式 |  |  | 支持自动记录和手动记录模式 |  |  |  | 否 |  |
| 14 | 冻结记录 |  | ▲ | 支持10分钟冻结记录模式 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 心率失常检测 |  |  | 具备心率失常检测并自动延长记录的功能 |  |  |  | 否 |  |
| 16 | 自动测量参数 |  |  | 心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 |  |  |  | 否 |  |
| 17 | 存储 |  |  | 内置1800份心电图存储容量，支持外置存储SD卡扩展，最高支持48000份文件存储 |  |  |  | 否 |  |
| 18 | 网络 |  |  | 自带LAN接口，支持有线和无线网络连接 |  |  |  | 否 |  |
| 19 | 自定义按键 |  | ▲ | ≥4个自定义实体按键 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 20 | 安全性 |  |  | 电击防护类型：I类CF型 |  |  |  | 否 |  |
| 21 | 配置要求 |  | ★ | 主机1台 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |