## 采购项目商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号和无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求（不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1481 |  | 项目名称 | 肺功能测定仪 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 75.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付90%，验收合格后满6个月后无质量问题支付剩余10%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1481 |  | 项目名称 | 肺功能测定仪 | 项目预算及 最高限价（万元） |  | 75.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 功能用途 |  | ★ | 可进行用力肺活量检查（流速/容量）、慢肺活量检查、分钟最大通气量 MVV 检查、支气管舒张试验检查、一口气法弥散残气测试、体积描计测试肺容量的检查功能 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具有NMPA（CFDA）；同时具备FDA或CE认证 |  |  | 否 | 注册证或相关认证（FDA、CE认证须提供原文及翻译件） |
| 3 | 测量参数 |  |  | 具备体描法肺总量 TLC、体描法功能残气 FRC、体描法残气量 RV、体描 法残总比RV/TLC、体描法功能残位 FRC/TLC、气道传导性 Gaw tot、体描法气道 阻力 Raw tot、特定气道阻力(sRaw tot)、胸腔气量 TGV 、最大肺活量 VCmax、补吸气量 IRV、补呼气量 ERV、潮气量 VT、深 吸气量 IC、呼吸频率 BF、每分最大自主通气量 MVV、用力肺活量 FVC、一秒量 FEV1、一秒率 FEV1%FVC、最大呼气峰流速 PEF、用力呼气 25%,50%,75%的流速MEF25，MEF50，MEF75，外推容积 EV 、弥散量 DLCO、比弥散 KCO、死腔量(VDT,VDBohr)、吸入的氦浓度(FI_Tr)、吸入的一氧化碳浓度(FI_CO)、肺泡量(VA)、肺总量 TLC、残气量 RV 、呼吸肌力 P0.1、最大呼气压 Pemax、最大吸气压 Pimax、ROCC、GOCC |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 4 | 流量传感器原理 |  | ▲ | 数字超声流量传感器 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 5 | 呼吸阻力 |  | ▲ | 呼吸阻力＜0.001kPa/(L/min) |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 6 | 流量范围 |  |  | 0— ±20L/S |  |  | 否 |  |
| 7 | 流量精度 |  |  | ±2.0%或 50ML |  |  | 否 |  |
| 8 | 容积范围 |  |  | 0—20L |  |  | 否 |  |
| 9 | 弥散测试技术 |  | ▲ | 使用ERS/ATS 推荐的 He（氦气）和 CO（一氧化碳）的检测技术作为弥散残气的检测 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 10 | 一氧化碳CO气体分析器检测方法 |  | ▲ | 快速红外线法 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 11 | 一氧化碳测量范围 |  |  | （0～0.3）% |  |  | 否 |  |
| 12 | 一氧化碳测量精度 |  |  | ±1% |  |  | 否 |  |
| 13 | 氦气He气体分析器检测技术 |  | ▲ | 数字超声摩尔分子检测技术 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 14 | 氦气测量范围 |  |  | （0–20）% |  |  | 否 |  |
| 15 | 氦气测量精度 |  |  | ±1% |  |  | 否 |  |
| 16 | 氦气测量时间 |  |  | 实时测量 |  |  | 否 |  |
| 17 | 传感器结构 |  | ▲ | 传感器内置，呼吸管路中空，没有共同回路 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 18 | 设备校准定标 |  | ▲ | 系统可自动校准，无需操作员每天手动容量及三流速定标 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 19 | 质控要求 |  |  | 软件能智能判断测试结果是否符合质控要求，并且可以自动质控分级 |  |  | 否 |  |
| 20 | 传感器要求 |  | ▲ | 传感器无筛网压差片等易损件、无需加热功能，降低损耗 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 21 | 安全功能 |  | ▲ | 传感器中间需没有任何障碍物，没有共同回路，有减少交叉感染，无需频繁清洗或消毒的能力 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 22 | 环境参数校准 |  |  | 具备环境参数校准功能 |  |  | 否 |  |
| 23 | 体描箱材质 |  | ▲ | 体描箱体材料采用≥ 12 mm防爆钢化玻璃，可承受紫外线杀菌直射 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 24 | 测量原理 |  |  | 定容定压方式 |  |  | 否 |  |
| 25 | 体描箱容积 |  | ▲ | ≥900L |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 26 | 箱体要求 |  | ▲ | 长方体设计、固定式座椅 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 27 | 体描箱结构 |  | ▲ | 电磁吸门设计 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 28 | 口压传感器测量范围 |  | ▲ | -20kPa～+20kPa |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 29 | 口压传感器测量精度 |  | ▲ | ±3% |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 30 | 箱压传感器测量范围 |  | ▲ | -1kPa~+1kPa |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 31 | 箱压传感器测量精度 |  | ▲ | 士1% |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 32 | 消毒方式 |  | ▲ | 可在体描箱内增加紫外线灯实现内外消杀 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 33 | 预计值 |  |  | 具有多种国际通用的预计值，也支持自定义预计值，可灵活设置本国的预计值 |  |  | 否 |  |
| 34 | 辅助功能 |  |  | 软件具备“标准分数”辅助判断功能，避免漏诊或误诊 |  |  | 否 |  |
| 35 | 模拟测试 |  | ▲ | 软件具备脱机测试模拟 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 36 | 图形比例 |  |  | 测试图形可灵活调整长宽比例 |  |  | 否 |  |
| 37 | 人性化设计 |  |  | 测试完成后可以直接在结果界面增加或减少所显示的参数，无需进行后台设置或第二次测试 |  |  | 否 |  |
| 38 | 配置需求 |  | ★ | 肺功能测定仪主机*1，体描箱*1，工作站*1 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |
| 39 | 工作站配置需求 |  | ★ | 工作站*1：配备知名品牌电脑，内存≥4G ， CPU 为 Intel 酷睿 i5 处理器及 以上、硬盘 ≥500G，液晶显示器 ≥19 英寸，彩色激光打印机*1 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥20项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥36项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |