## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |
| 2 | 付款及结算方式 | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费。 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |
| 10 | 专用工具 | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（三）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 编号 |  | 2024-JQ06-W3232 |  | 项目名称 | 多用途血液净化设备 | 最高限价 （万元） | 49.5 |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于体外血液净化，具备血液滤过，可以治疗严重的脓毒症和感染性休克患者，设备具有成人和儿童治疗模式 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备CFDA认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 配套耗材 |  | ★ | 需具备与设备同一品牌（原厂）的血液过滤管路或血液滤过器或血液灌流器（需提供CFDA证明文件） |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 耗材安装 |  | ★ | 管路滤器可拆分 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | CRRT治疗模式 |  | ★ | 缓慢连续性超滤（SCUF）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、高容量血液滤过（HVHF）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF） |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 血浆治疗模式 |  | ▲ | 治疗式血浆置换（TPE）、双重滤过（DFPP）、血液灌流（HP）、血浆灌流（PP）、配对血浆滤过吸附（CPFA） |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 7 | 屏幕显示 |  |  | 中文操作界面，具有图文显示操作指引 |  |  | 否 |  |
| 8 | 泵数 |  | ▲ | ≥6泵 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 9 | 加温装置 |  |  | ≥1个且与主机一体化设计 |  |  | 否 |  |
| 10 | 加温方式 |  | ★ | 置换液加温（非血液） |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 11 | 温度设定范围 |  |  | 满足35℃-40℃ |  |  | 否 |  |
| 12 | 精确度 |  |  | ±1℃ |  |  | 否 |  |
| 13 | 重量平衡 |  | ★ | ≥2个称重计（非平衡系统） |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 14 | 置换液输入方式 |  |  | 前或后稀释 |  |  | 否 |  |
| 15 | 血泵流速 |  |  | ≥（0-400）ml/min |  |  | 否 |  |
| 16 | 置换液泵流速 |  | ★ | ≥（0-7000）ml/h |  |  | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 17 | 透析液泵流速 |  |  | ≥（0-12）L/h |  |  | 否 |  |
| 18 | 肝素泵流速 |  |  | 具备肝素泵，流速（0-15）ml/h |  |  | 否 |  |
| 19 | 压力监测功能 |  |  | 可检测动脉压力、静脉压力、滤器前压力、过滤压力、吸附器前压力、血浆压力、跨膜压力 |  |  | 否 |  |
| 20 | 压力传感器数量 |  | ▲ | ≥7个 |  |  | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 21 | 动脉压 |  |  | ≥（-400mmHg～+10mmHg） |  |  | 否 |  |
| 22 | 跨模压 |  |  | ≥（-100mmHg～+300mmHg） |  |  | 否 |  |
| 23 | 静脉压 |  |  | ≥（-10mmHg～+600mmHg） |  |  | 否 |  |
| 24 | 过滤压 |  |  | ≥（-400mmHg～+10mmHg） |  |  | 否 |  |
| 25 | 气泡检测 |  |  | 超声波式 |  |  | 否 |  |
| 26 | 气泡检测灵敏度 |  |  | 0.1ml以上 |  |  | 否 |  |
| 27 | 漏血检测 |  |  | 光学式检测 |  |  | 否 |  |
| 28 | 报警及安全指标 |  | ▲ | 设备指标异常提示和安全报警声、光指标 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 29 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 30 | 配置要求 |  | ★ | 多用途血液净化设备一套（含主机1台，防尘罩1个，配套原装耗材一套等其他附件） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分; ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理; ★和▲标识的指标均需投标企业提供证明材料。 “技术白皮书”要求国产产品需加盖生产厂家公章，进口产品需加盖国内总代理公章，否则无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

封闭耗材（试剂）用量测算表

| 项目名称 | 多用途血液净化设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 持续性肾脏替代治疗管路 | CRRT管路 | 200 | 套 | 39 | 无 |