采购需求表（物资类）

| 项目 编号 |  | 2024-JQ06-W3510 |  |  | 项目 名称 | 微量元素分析仪 | 最高限价 （万元） |  |  | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于检测人体血液中铅、镉、锌、铜、钙、铁、镁、锰微量元素的含量。 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| - 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备CFDA（NMPA）认证 |  |  |  | 否 | 注册证或相关认证 |  |
| - 3 | 检测原理 |  | ★ | 电化学法 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| - 4 | 血铅检测 |  | ▲ | 符合卫健委颁布的临床操作规范 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| - 5 | 样本种类 |  |  | 静脉血或末梢血 |  |  |  | 否 |  |  |
| - 6 | 样本用量 |  | ▲ | 静脉血或末梢血≤20ul |  |  |  | 是 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| - 7 | 电极系统 |  |  | 具备三电极系统 |  |  |  | 否 |  |  |
| - 8 | 检测样本量 |  | ▲ | 全自动检测，一次可检测≥15个样本 |  |  |  | 是 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| - 9 | 自动功能 |  | ▲ | 具备自动清洗、自动校准和自动分析功能 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| - 10 | 测试环境 |  | ▲ | 具备全封闭式测试系统 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| - 11 | 准确性控制 |  |  | 具备≥2个空白自动校准功能 |  |  |  | 否 |  |  |
| - 12 | 运算分析系统 |  |  | 具备双点双线自动修复技术 |  |  |  | 否 |  |  |
| - 13 | 通讯系统 |  |  | 具备USB端口通讯；完成与 LIS联接传输结果功能 |  |  |  | 否 |  |  |
| - 14 | 配置要求 |  | ★ | 具备全自动一体机型；内置windows操作系统和液晶显示屏 |  |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书或宣传彩页 |  |
| - 15 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 专机专用试剂，具体见封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收合格后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥12项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

封闭耗材（试剂）用量测算表

| 项目名称 |  | 微量元素分析仪 |  |  |  |  | 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3510 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂）描述 |  |  | 样本稀释液与设备为同一品牌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 |  |  | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 |  | 最高限价（万元） |  | 备注 |
| 1 | 样本稀释液 |  |  | 厂家自报 | 4000 | 人份 |  | 18 |  |  |
| 注：1.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 2.计量单位为最小使用单位； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |