## 采购项目商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号和无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求（不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1522 |  | 项目名称 | 电动倒置荧光显微镜 | 最高限价（万元） |  | 49.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 保修年限 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 预防性维修 /定期维护保养 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务 |  | ★ | 提供不少于2人次、3天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 维修响应时间 |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤0.5工作日。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 零配件供应 |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1522 |  | 项目名称 | 电动倒置荧光显微镜 | 最高限价（万元） |  | 49.00 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于各种切片及细胞培养明场观察、相差观察、荧光观察及成像。 |  |  | 否 | 技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | FDA认证 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或注册证 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  | 否 |  |
| 3.1 | 光学系统 |  | ▲ | 采用无限远校正光学系统，齐焦距离＞50mm |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.2 | 显微镜状态显示 |  | ▲ | 内置传感器，通过显微镜前面的状态指示灯查看，能自动检测错误并提示。 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.3 | 机身 |  | ▲ | 可原机升级双层光路 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.4 | 明场光源 |  |  | LED光源，使用寿命≥60000小时 |  |  | 是 |  |
| 3.5 | 视场数 |  |  | 25mm |  |  | 否 |  |
| 3.6 | 勃视镜 |  |  | 可手动旋入旋出，可手动调焦，具备状态检测 |  |  | 否 |  |
| 3.7 | 相机输出端口 |  | ▲ | ≥4个手动位置 |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.8 | 相机端口视场数 |  |  | ≥22mm |  |  | 是 |  |
| 3.9 | 双目镜筒 |  | ▲ | 底座带有辅助功能，具备状态检测功能 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.10 | 智能聚光镜转盘 |  |  | ≥7个手动位置，具备状态检测功能，支持LWD/ELWD/CLWD/NAMC聚光镜 |  |  | 是 |  |
| 3.11 | 手动载物台 |  |  | 矩形机械载物台，X轴行程X≥56mm，Y轴行程≥36mm，可使用调节销调节行程，长/中/短三种手柄可选 |  |  | 否 |  |
| 3.12 | 智能物镜转盘 |  | ▲ | ≥6孔位，DIC，内置传感器，带显微镜检测功能和防水功能 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.13 | 智能落射荧光块转盘 |  | ▲ | ≥6孔位，带显微镜检测功能 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.14 | 落射荧光光源 |  | ▲ | 显微镜原厂LED光源，带有原厂标识刻字，使用寿命≥20000小时 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.15 | 荧光激发块 |  |  | 配备蓝、绿、紫外、CY5四色激发块 |  |  | 否 |  |
| 3.16 | 4X平场消色差荧光相差物镜 |  |  | N.A.≥0.12，W.D.≥16mm |  |  | 是 |  |
| 3.17 | 10X长工作距离平场消色差荧光相差物镜 |  |  | N.A.≥0.3，W.D.≥14mm |  |  | 是 |  |
| 3.18 | 20X超长工作距离平场消色差荧光相差物镜 |  |  | N.A.≥0.45，W.D.≥8.2-6.9mm |  |  | 是 |  |
| 3.19 | 40X超长工作距离平场消色差荧光相差物镜 |  |  | N.A.≥0.6，W.D.≥3.6-2.8mm |  |  | 是 |  |
| 3.20 | 显微图像拍照相机 |  | ★ | 显微镜同品牌专业全画幅显微图像拍照相机 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.21 | 相机拍照成像视野 |  | ▲ | ≥25mm |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.22 | 芯片尺寸 |  |  | ≥35mmx23mm |  |  | 是 |  |
| 3.23 | 物理像素 |  | ▲ | ≥2300万像素 |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.24 | 最大输出分辨率 |  |  | ≥6000x3964 |  |  | 是 |  |
| 3.25 | 色彩模式 |  | ▲ | 具备单色和彩色两种模式 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.26 | 显微镜按钮编程功能 |  | ▲ | 具备，快捷键可根据用户对功能进行自定义设置。 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3.27 | 测量拼接控制软件 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 3.28 | 电脑 |  |  | I5，win10 pro系统，≥32GB内存，内存256SSD+1T 机箱主机端口为 USB3.2 GEN2x2，Type C 3.2 20Gbps 接口；23寸液晶 |  |  | 是 |  |
| 3.29 | 配置要求 |  | ★ | 显微镜主机一台；荧光相差物镜4X、10倍、20倍、40X各一个；7孔聚光镜转盘一个；六孔物镜转盘一个，荧光附件一套；蓝、绿、紫外、CY5四色激发块；图像采集系统1套，电脑一套； |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |